inLab MC X5

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Қазақ

Құрметті сатып алушы!	Sirona Dental Systems GmbH

inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Құрметті сатып алушы!

Біз Sirona фирмасы өндірген  inLab MC X5® аппаратын сатып алғаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз.

Осы компьютерлендірілген аппараттың көмегімен табиғидан ерекшеленбейтін керамикалық материалдан тіс қондырмаларын дайындауға болады (CEramic REConstruction).

Жабдықты және БЖ-ны біліксіз пайдалану атқаратын қызметі бойынша қолданбау сияқты қажетсіз салдарлардың туындауына әкелуі мүмкін. Осыған байланысты Сізден осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып шығуды және ондағы нұсқауларға дәлме-дәл сүйенуді өтінеміз. Оны әрқашан пайдаланушыларға қолжетімді жерде сақтаңыз.

Адамдардың жарақаттануы мен материалдық зиян шекпеуі үшін, қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқауларды да қатаң сақтаңыз.

Құрметпен, inLab MC X5 аппаратын әзірлеушілер тобы

| 2 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

Sirona Dental Systems GmbH Мазмұны  inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Мазмұны

1

2

3

| Жалпы мәліметтер.................................................................................................... | 7 |
| --- | --- |
| 1.1 | Байланыс деректері .................................................................................... | 7 |
| 1.2 | Жалпы шартты таңбалар және негіздің конструкциясы....................... | 7 |
|  | 1.2.1 | Құжат құрылымы....................................................................... | 7 |
|  | 1.2.1.1 | Қауіптілік дәрежелерінің таңбалары ............................................... | 7 |
|  | 1.2.1.2 | Пайдаланылған форматтау мен сиволдар............................ | 8 |
|  | 1.2.2 Сақтау жөніндегі нұсқаулар ................................................................ | 8 |
| 1.3 | Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты қолдану салалары.................... | 8 |
| 1.4 | Кепілдік және жауапкершілік...................................................................... | 9 |
| 1.5 | Шартты таңбаларды түсіндіру................................................................... | 10 |
| Құрылғы жөніндегі жалпы мәліметтер.................................................................... | 12 |
| 2.1 | Стандарттар/Рұқсаттар/Сертификаттар...................................................... | 12 |
| 2.2 | Тағайындалуы бойынша пайдалану ............................................................. | 12 |
| 2.3 | Жеткізу көлемі................................................................................................. | 13 |
| 2.4 | Техникалық сипаттамасы (компоненттері мен интерфейстері).................. | 14 |
|  | 2.4.1 | Негізгі компоненттер.................................................................... | 14 |
|  | 2.4.1.1 | Алдынан қарағандағы түрі........................................................... | 14 |
|  | 2.4.1.2 | Ағытпалар...................................................................................... | 15 |
|  | 2.4.1.3 | Өңдеу камерасы ......................................................................... | 17 |
|  | 2.4.2 | Қоса берілген керек-жарақтар ...................................................... | 18 |
| 2.5 | Техникалық сипаттамалары..................................................................... | 19 |
| Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулар........................................................... | 20 |
| 3.1 | Қауіпсіздік техникасы жөніндегі негізгі нұсқаулықтар.................................. | 20 |
|  | 3.1.1 | Қажетті шарттар.............................................................................. | 20 |
|  | 3.1.2 | Күтім жасау және жөндеу................................................................ | 20 |
|  | 3.1.3 | Өнімдегі өзгерістер........................................................................ | 21 |
|  | 3.1.4 | Керек-жарақтар.............................................................................. | 21 |
|  | 3.1.5 | Зақымданған жағдайда.................................................................... | 21 |
| 3.2 | Электромагниттік үйлесімділік............................................................ | 21 |
|  | 3.2.1 | Электромагниттік сәулелену......................................................... | 21 |
|  | 3.2.2 | Кедергіге төзімділік....................................................................... | 22 |
|  | 3.2.3 | Қорғаныш қашықтықтары................................................................... | 24 |
| 3.3 | Электростатикалық разряд (ЭСР) ........................................................... | 25 |
|  | 3.3.1 ЭСР алдын алу шаралары..................................................... | 25 |
|  | 3.3.2 Электростатикалық зарядтың физикасы туралы................................. | 25 |
| 3.4 | Аппаратты қосу.............................................................................. | 26 |

| 64 78 791 D3608 | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

Мазмұны	Sirona Dental Systems GmbH

inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық

4

5

6

| 3.5 | Сыртқы құрылғыларды қосу ......................................................................... | 27 |
| --- | --- | --- |
| 3.6 | Желдеткіш саңылаулар................................................................................. | 27 |
| 3.7 | Өңдеу камерасының ашық есіктері ............................................................. | 27 |
| Тасымалдау және монтаждау............................................................................ | 28 |
| 4.1 | Тасымалдау және қаптамасын ашу .......................................................... | 28 |
| 4.2 | Қаптама материалын жою......................................................................... | 28 |
| 4.3 | Орнату шарттары........................................................................................... | 29 |
|  | 4.3.1 Орнату орнына қойылатын талаптар.................................................. | 29 |
|  | 4.3.2 | Сорғышқа қойылатын талаптар ........................................................ | 29 |
|  | 4.3.3 Реттеуіші бар сүзгіге/пневматикалық жүйеге қойылатын талаптар. | 29 |
| 4.4 | Сорғыш құрылғыны қосу.......................................................................... | 30 |
| 4.5 | Суытқыш сұйықтық багын қосу.................................................................. | 30 |
| 4.6 | Реттеуіші бар сүзгіні қосу............................................................................ | 33 |
| 4.7 | ДК/интерфейстерді қосу ............................................................................. | 34 |
| 4.8 | Қайта қаптау ................................................................................................ | 34 |
| 4.9 | Сақтау............................................................................................................ | 34 |
| Пайдалануға беру.............................................................................................. | 35 |
| 5.1 | InLab 4-PC жүйесін пайдалануға беру ................................................ | 35 |
|  | 5.1.1 Пайдалануға беруге қажетті шарттар....................... | 35 |
|  | 5.1.1.1 | Қажетті керек-жарақтар................................................................. | 35 |
|  | 5.1.1.2 | Қосылыстарды анықтау................................................................ | 37 |
|  | 5.1.2 | Қауіпсіздік техникасы...................................................................... | 38 |
|  | 5.1.3 | Бағдарламаны орнату...................................................................... | 39 |
| 5.2 | Құрылғыны пайдалануға беру............................................................... | 40 |
|  | 5.2.1 Құрылғыны электр қорегіне қосу.................................................. | 40 |
|  | 5.2.2 | Сығымдалған ауаны тексеру......................................................... | 40 |
|  | 5.2.3 | Басқару органдары......................................................................... | 40 |
|  | 5.2.3.1 | Түймешіктердің функциялары...................................................... | 40 |
|  | 5.2.3.2 | Түймешіктердің түсі мен өңдеу камералары............................... | 41 |
|  | 5.2.4 Тасымалдау бекіткішін жою және өңдеу камерасын | 42 |
|  |  | пайдалануға беру |  |
|  | 5.2.5 Бакты суытқыш сұйықтықпен толтыру ........................................ | 44 |
|  | 5.2.6 Аппаратты қосу мен өшіру ............................................................ | 45 |
|  | 5.2.7 Аппаратты орнату мен пішіндік үйлесімі...................................... | 46 |
|  | 5.2.7.1 | Аппаратты орнату........................................................................... | 46 |
|  | 5.2.7.2 | Аппараттың пішіндік үйлесімі......................................................... | 48 |
| Басқару............................................................................................................. |  | 51 |
| 6.1 | Белсендіру............................................................................................ | 51 |

| 4 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

Sirona Dental Systems GmbH Мазмұны  inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық

7

8

| 6.2 | Өндірістік үдерістер....................................................................... | 52 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6.2.1 | Үдеріс типтері................................................................................. | 52 |  |
|  | 6.2.1.1 | Ажарландыру................................................................................ | 53 |  |
|  | 6.2.1.2 | Фрезерлеу...................................................................................... | 54 |  |
|  | 6.2.1.3 | Ылғал өңдеу.................................................................................. | 54 |  |
|  | 6.2.1.4 | Құрғақ өңдеу.................................................................................. | 55 |  |
|  | 6.2.2 | Аспап дүкені .................................................................................. | 56 |  |
|  | 6.2.2.1 | Қолжетімді аспаптар .................................................................... | 59 |  |
|  | 6.2.3 Бірнеше блоктарды ұстағышқа блоктарды орнату........................... | 60 |  |
|  | 6.2.4 | Дайындаманы орнату (дөңгелек)...................................................... | 61 |  |
|  | 6.2.5 Бірнеше блоктардың ұстағышын орнату............................................ | 65 |  |
|  | 6.2.6 | Іске қосу үдерісі.................................................................................. | 68 |  |
| Техқызмет көрсету және тазалау............................................................................ | 69 |  |
| 7.1 | Күтім жасау, тазалау және зарарсыздандыру құралдары ........................ | 69 |  |
| 7.2 | Техникалық қызмет көрсету аралықтары................................................... | 70 |  |
| 7.3 | Беткейлерді тазалау................................................................................ | 70 |  |
|  | 7.3.1 | Зарарсыздандыру.............................................................................. | 70 |  |
|  | 7.3.2 | Дәрі-дәрмектерге төзімділік............................................................. | 71 |  |
|  | 7.3.3 | Тазалау ................................................................................................ | 71 |  |
| 7.4 | Аспаптық шпиндельге техникалық қызмет көрсету.................................... | 71 |  |
|  | 7.4.1 | Сервистік жинақ ............................................................................ | 73 |  |
|  | 7.4.2 Қысқыш патронды тазалау мен техникалық қызмет көрсету / | 74 |  |
|  |  | қысқыш патронды ауыстыру |  |  |
|  | 7.4.3 Ұзақ тұрып қалған жағдайда................................................................ | 76 |  |
|  | 7.4.4 Сынған немесе төселмеген аспап ……………................................... | 76 |  |
| 7.5 | Сору жүйесі........................................................................................ | 77 |  |
|  | 7.5.1 | Соратын сильфон ............................................................................... | 77 |  |
|  | 7.5.2 | Шпиндельдің сору жүйесі.................................................................. | 77 |  |
|  | 7.5.3 | Өңдеу камерасының елегі............................................................... | 78 |  |
| 7.6 | Реттеуіші бар сүзгі................................................................................ | 78 |  |
| 7.7 | Суыту жүйесі.................................................................................. | 79 |  |
|  | 7.7.1 | Суытқыш сұйықтықтың тозаңдатқыштары..................................... | 79 |  |
|  | 7.7.2 Бактағы сүзгіні ауыстыру..................................................................... | 80 |  |
|  | 7.7.3 | Суытқыш сұйықтықты ауыстыру.................................................... | 81 |  |
|  | 7.7.3.1 | Иістің пайда болуына жол бермеу.................................................. | 81 |  |
|  | 7.7.3.2 | Суытқыш сұйықтықты ауыстыру .................................................. | 82 |  |
| 7.8 | Бас сақтандырғышты ауыстыру.......................................................... | 84 |  |
| 7.9 | Қателіктер мен әрекеттер туралы хабарламалар......................................... | 85 |  |
| 7.10 | Шығыс материалдары............................................................................... | 87 |  |
| Бөлшектеу және жою ........................................................................................ | 88 |  |

| 64 78 791 D3608 | 5 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

Мазмұны	Sirona Dental Systems GmbH

inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық

8.1  Бөлшектеу және қайта орнату	88

8.2  Жоқ	89

Алфавиттік көрсеткіш	90

| 6 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 1 Жалпы мәліметтер |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 1.1 Байланыс деректері |

  - Жалпы мәліметтер

- Байланыс деректері

Техникалық қолдау орталығы                    Барлық техникалық мәселелер бойынша сіз www.sirona.com.

сайтындағы байланыс фомулярын пайдалана аласыз. Навигация

панелінен "CONTACT" / "Customer Service Center" мәзір

тармағымен жүріп, "CONTACT FORM FOR TECHNICAL QUESTIONS" түймешігін басыңыз.

Өндірушінің мекенжайы	Sirona Dental Systems GmbH

Fabrikstrasse 31

64625 Bensheim

Германия

Тел.: +49 (0) 6251/16-0

Факс: +49 (0) 6251/16-2591

Эл.пошта: contact@sirona.com

www.sirona.com

- Жалпы шартты таңбалар және негіздің конструкциясы

- Құжат құрылымы

- Қауіптілік дәрежелерінің таңбалары

Адамдардың жарақаттануы мен материалдық зиян шекпеуі үшін, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген ескертуші нұсқаулар мен қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқауларды қатаң сақтаңыз. Олар үшін арнайы шартты таңбалар қарастырылған:

ҚАУІПТІЛІК

Ауыр жарақаттарға немесе өлімге әкелуі мүмкін тікелей қауіп.

ЕСКЕРТУ

Ауыр жарақаттарға немесе өлімге әкелуі мүмкін әлеуетті қауіпті жағдай.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Елеусіз жарақаттарға әкелуі мүмкін әлеуетті қауіпті жағдай.

ЕСКЕРТПЕ

Өнімнің немесе оның айналасындағы мүліктің зақымдалуы мүмкін әлеуетті апатты жағдай.

МАҢЫЗДЫ

Практикалық ұсынымдар мен басқа пайдалы ақпарат.

Кеңес: Жұмысты оңтайландыру туралы нұсқаулар.

| 64 78 791 D3608 | 7 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 1 Жалпы мәліметтер | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 1.3 Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты қолдану салалары | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

- Пайдаланылған форматтау мен символдар

Осы құжатта пайдаланылаған символдар мен шрифтілер келесі мағынаға ие:

|  | Міндетті шарт | Белгілі бір операциялардың орындалуын қажет етеді. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бірінші жұмыс |  |  |
|  | операциясы |  |  |
| 2. | Екінші жұмыс |  |  |
|  | операциясы |  |  |
| немесе |  |  |
|  | ➢ Балама |  |  |
|  | әрекет |  |  |
|  | Нәтиже |  |  |
| ➢ Жеке жұмыс |  |  |
|  | операциясы |  |  |
| «Пайдаланылған | Бет нөмірін көрсете отырып, |  |
| Форматтау және | мәтіндегі сілтеме жасалған |  |
| Символдарды [→8]» қараңыз | білдіреді. |  |
| ● | Санамалау | Санамалуды білдіреді. |  |
| „Пәрмен / Мәзір тармағы“ | Пәрменді / мәзір тармақтарын |  |
|  |  | немесе дәйексөзді білдіреді. |  |

1.2.2 Сақтау жөніндегі нұсқаулар

|  | Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты қажет болған жағдайда |  |
| --- | --- | --- |
|  | ақпарат алу үшін оңай қол жетімді жерге сақтап қойыңыз. Сатылған |  |
|  | немесе басқа пайдаланушыға берілген жағдайда, жаңа пайдаланушы жұмыс істеу қағидаларымен және онағы ескертуші және қауіпсіздік техникасы ержелерімен танысу үшін, құрылғымен қоса |  |
|  | Пайдалану жөніндегі нұсқаулық тапсырылуы тиіс, |  |
| 1.3 | Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықтың |  |
|  | қолданылу салалары |  |
| Жабдықтау нұсқалары | Осы құжаттама базалық жабдықталған аппаратты сипаттайды. Мұнда |  |
|  | Өз аппаратыңызда кездеспейтін компоненттердің сипатталуы мүмкін. |  |

| 8 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 1 Жалпы мәліметтер |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 1.4 Кепілдік және жауапкершілік |

- Кепілдік және жауапкершілік

Техникалық қызмет көрсету және              Емделушілердің, пайдаланушылар мен үшінші тұлғалардың денсаулығы

күтім                                                                  мен қауіпсіздігін қорғау мақсатында, Өз жүйеңіздің сенімділігін,

қауіпсіздігі мен дұрыстығын кепілдендіру үшін, белгіленген мерзімділікте техникалық қызмет көрсету керек.

Пайдаланушы ұйым күтім жасау және техникалық қызмет

көрсетуді қамтамасыз ету қажет.

Электромедициналық жабдықты дайындаушы ретінде, біз – құрылғының

пайдалану сенімділігі мен қауіпсіз жұмыс атқаруын қамтамасыз ету үшін

– егер техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді біз немесе бізден осыған ерекше құқық алған персонал ғана орындайтын болса, өзімізді қауіпсіздік пен сенімділікті қамтамасыз ететін жабдық сипаттамаларына жауаптымыз деп санаймыз, бөлшектер істен шыққан жағдайда, олар тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектермен ауыстырылады.

Жауапкершіліктен босатылу                         Егер пайдаланушы ұйым күтім жасау немесе техникалық қызмет көрсету

бойынша өз міндеттемелерін орындамаса немесе ақаулар туралы

хабарламаларға көңіл бөлмесе, Sirona Dental Systems GmbH фирмасы

және оның дистрибьюторлары одан туындаған зияндар үшін ешқандай

жауапкершілікке ие болмайды.

| 64 78 791 D3608 | 9 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 1 Жалпы мәліметтер | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 1.5 Шартты таңбаларды түсіндіру | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

- Шартты таңбаларды түсіндіру

Дайындалған жылы

20XX

Өнімді жою символы (Жою тарауын қараңыз [→89]“).

Ілеспе құжаттар

Бұл пиктограмма құрылғының заводтық тақтайшасында орналасқан.

Мағынасы: Құрылғыны пайдаланған кезде пайдалану жөніндегі нұсқаулықты қараңыз.

Бұл пиктограмма құрылғының заводтық тақтайшасында орналасқан.

Мағынасы: Ілеспе құжат Sirona сайтында орналасқан.

Электростатикалық разряд (ESD)

Электростатикалық разрядтың алдын алу шараларын қолданбай, электростатикалық разряд туралы ескертуші тақтайшалармен қамтылған штифтерге немесе штекерлердің ұяшықтарына қол тигізуге болмайды. Сондай-ақ „Электростатикалық разряд (ЭСР) [→25]) және „Электромагниттік үйлесімділік [→21]“ тарауын қараңыз.

Техқызмет көрсету кезінде электр қорегінің желісінен аппаратты ажырату

Егер техқызмет көрсету үшін аппараттың артқы жағындағы электрондық блокты ашу қажет болса, алдын ала аппаратты электр қорегінің желісінен ажырату керек.

Қауіпсіздік техникасының жалпы ережесі

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты сақтау.

| 10 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 1 Жалпы мәліметтер |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 1.5 Шартты таңбаларды түсіндіру |

2

+70

-40

95

10

1060

Қаптамадағы таңба

Қаптамадағы келесі белгілерге назар аударыңыз:

Үстінен

Ылғалдан қорғау шарларын қолданыңыз

Нәзік өнім, абайлап пайдаланыңыз

Қабаттап үюді шектеу

Сақтау мен тасымалдау кезіндегі температура

Сақтау мен тасымалдау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық

Сақтау мен тасымалдау кезіндегі ауа қысымы

500

| 64 78 791 D3608 | 11 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 2 Құрылғы жөніндегі жалпы мәліметтер | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 2.1 Стандарттар/Рұқсаттар/Сертификаттар | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

  - Құрылғы жөніндегі жалпы мәліметтер

- Стандарттар/Рұқсаттар/Сертификаттар

CE таңбасы

Осы бұйым 2006/42/EC ( Механикалық жабдық) директиваларының ережелеріне сәйкес СЕ таңбасына ие. Мұнда келесі стандартар қолданылған: DIN EN ISO 12100:2011-03, DIN EN 61010-1:2011-07 және DIN EN 61326-1:2013-07.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Қосулы бұйымдарағы СЕ таңбасы

Осы аппаратқа қосылатын бұйымдар СЕ символына ие болуы тиіс. Осы бұйымдар стандарттарға сәйкестікке тексерілуі тиіс.

Қосылған бұйымдардағы CE таңбасының үлгілері:

  - IEC 60601-1:2005 негізінде EN 60601-1:2006

  - IEC 60950-1:2005 негізінде EN 60950-1:2006

  - UL 60950 second edition 2010

- Тағайындалуы бойынша пайдалану

Құрылғы компьютердің қолдауымен дайындаманы фрезерлік немесе тегістеп өңдеу әдісімен тіс протезін, блоктық немесе дөңгелек пішіндегі дайындамадан стоматологиялық немесе тіс-техникалық қосымша элементті дайындайды.

Өңдеу ылғал немесе құрғақ режимде өңделетін материалға қарай іске асырылады.

Аппаратты басқа мақсатта пайдалануға тыйым салынады.

Аппаратты жоғарыда сипатталған тағайындалуға сәйкес келмейтін мақсатта пайдалану оның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Тағайындалуы бойынша пайдалануға осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты сақтау және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды орындау да кіреді.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Нұсқаулықты сақтаңыз

Осы құжатта баяндалған пайдалану жөніндегі нұсқаулықты сақтамаған жағдайда, пайдаланушыға арналған қорғаныш өзінің тиімділігін жоғалтып алуы мүмкін.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Құрылғы тиісті дәрежеде қапталған соң ғана пайдаланылуы тиіс.

| 12 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 2 Құрылғы жөніндегі жалпы мәліметтер |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 2.3 Жеткізу көлемі |

АҚШ үшін ғана

САҚ БОЛЫҢЫЗ! АҚШ федералдық заңына сәйкес осы бұйым тек қана дәрігерлерге, стоматологтарға немесе лицензияланған мамандарға немесе олардың тапсыруы бойынша сатылады.

Құрғақ өңдеу

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Сорусыз құрғақ өңдеу режимінде өңделетін материалдардан күшті тощаң пайда болуы мүмкін. Осы тозаңды деммен ішке тарту денсаулыққа зиянды. Сондықтан сору бойынша жұмыстық нұсқаулар мен талаптарды сақтау керек.

Құрғақ өңдеу допускается только с применением отсасывания. Мы рекомендуем использовать систему вытяжки Sirona (230 В: REF 6385129, 120 В: REF 6485929). Егер сіз соратын басқа механизмді пайдаланғыңыз келсе, тиісті талаптар мен нұсқауларды сақтаңыз ( „Сорғышқа қойылатын талаптарды [→29]“ қараңыз).

ЕСКЕРТПЕ

Құрғақ өңдеуге кірісуден бұрын, ағытпалардың дұрыстығын, тиісті дәрежеде қосылуы мен тұмшаланып бекітілуін тексеріңіз. Барлық қолда бар сорғыш саңылаулар бос болуы тиіс..

- Жеткізу көлемі

Жеткізу көлемі „Checklist“ құжатында көрсетілген.

| 64 78 791 D3608 | 13 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 2 Құрылғы жөніндегі жалпы мәліметтер | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 2.4 Техникалық сипаттамасы (компоненттері мен интерфейстері) | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

| 2.4 | Техникалық сипаты (компоненттер және |  |
| --- | --- | --- |
|  | интерфейстер) |  |
| 2.4.1 | Негізгі компоненттер |  |
| 2.4.1.1 | Алдынан қарағандағы түрі |  |
|  | B |  |
|  | C |  |
|  | D |  |
|  | E |  |
|  | A |  |
|  | F |  |

| A | Өңдеу камерасының есіктері | D | Есіктерді құрсаудан шығару |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | түймешігі |
| B | Қосу/өшіру түймешігі | E | Өңдеу камерасы |
| C | Үдерісті іске қосу/тоқтату түймешігі | F | Жоғары жиілікті шпиндель |

| 14 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 2 Құрылғы жөніндегі жалпы мәліметтер |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 2.4 Техникалық сипаттамасы (компоненттері мен интерфейстері) |

- Ағытпалар

C

|  | D |
| --- | --- |
| B |  |
| A | E |

| A | Суытқыш сұйықтықтың | D | Сорғыш жүйесімен байланыс |
| --- | --- | --- | --- |
|  | төгуін жалғау |  | интерфейсі |
| B | Сорғышты жалғау | E | Суытқыш сұйықтықты |
|  |  |  | беру жүйесін |
|  |  |  | қосу |
| C | Реттеуіші бар сүзгі |  |  |

| 64 78 791 D3608 | 15 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 2 Құрылғы жөніндегі жалпы мәліметтер | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 2.4 Техникалық сипаттамасы (компоненттері мен интерфейстері) | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A      Сервистік интерфейс               F      Жылдам ағытпалы

пневматикалық қосылыс

| B | USB 2.0/3.0 | G | LAN-ға арналған „Ethernet |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (RJ45)“ ағытпасы |
| C | USB 5В OUT | H | Желілік ағытпа |
|  |  |  | AC 100В ... 240В |
| D | Сервистік интерфейс | I | Аппараттың бас |
|  |  |  | ажыратқышы |
| E | Сору жүйесінің байланыс | J | ПF1/F2 T3.15A 500В |
|  | интерфейсі |  | сақтандырғыштары |

| 16 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 2 Құрылғы жөніндегі жалпы мәліметтер |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 2.4 Техникалық сипаттамасы (компоненттері мен интерфейстері) |

- Өңдеу камерасы

| A | B | C |
| --- | --- | --- |

D

E

| A | Дайындаманы ұстағышы | D | Аспап дүкені |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Аспаптың имитаторы | E | Өңдеу камерасының елегі |

- Аспап ұзындығының даңғылы

| 64 78 791 D3608 | 17 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 2 Құрылғы жөніндегі жалпы мәліметтер | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 2.4 Техникалық сипаттамасы (компоненттері мен интерфейстері) | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

- Қоса берілген керек-жарақтар

  - Желілік кабель

  - Реттеуіші бар сүзгі, винттері бар

  - Пневматикалық түтік, 3м

  - Пневматикалық түтік, күңгірт, көк, 0,75 м

  - Жылдам әрекет ететін пневматикалық ағытпалар (NW7.2 және NW5)

  - Сору жүйесіне арналған DN 40 тізесі

  - Шпиндельдің соратын жүйесінің соратын шлангі

  - Соратын сильфон (бір пакетте 2 дана)

  - Жиналған суытқыш сұйықтығының багы

  - Өңдеу камерасының елегі

  - Пластикті өңдеуге арналған елек

  - SF шпинделінің жөндеу жиынтығы

  - Дайындама қысқышының динамометриялық кілті (дөңгелек дайындама/ бірнеше блоктардың ұстағышы)

  - Динамометриялық кілт Қысқыш цанга

  - Дайындама қысқышының қысқыш сақинасы (дөңгелек дайындама/ бірнеше блоктардың ұстағышы)

  - + 45/90° позициядағы 6 блокқа арналған ұстағыш

  - Аспаптардың бастапқы жиынтығы (бор ZrO2 2,5/1,0/0,5мм;

алмас 2,2/1,4/1,2; PMMA 2,5/1,0/0,5)

  - Ауысымдық дүкен (2 дана)

  - Ауысымдық дүкенге арналған түрлі –түсті қондырмалардың жинағы

  - Есік қондырмасына арналған сорғыш (2 дана)

  - Керек-жарақтар үшін науаға арналған сорғыш қондырма

  - Дүкеннен аспаптарды ойып алуға арналған құрылғы

  - Лицензиялық парақты қоса алғанда, inLab CAM бағдарламасы бар DVD

  - Лицензиялы флешка

  - Айқасталған LAN кабелі

  - Техникалық құжаттама

Қосымша керек-жарақтар

- inLab 4-PC

- Монитор

- Сіңіргіш 230В

- Сіңіргіш 120В

- inLab БЖ-ға лицензиялық парағын қоса алғанда, inLab бағдарламасы бар DVD

ЛВС кабелін қоса алғанда (2 м), ЛВС комутаторы

| 18 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 2 Құрылғы жөніндегі жалпы мәліметтер |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 2.5 Техникалық сипаттамалары |

- Техникалық сипаттамалары

Тип таңбасы	inLab MC X5

Кернеудің номиналды                     AC 100В ... 240В

жиілігі

Желінің номиналды жиілігі               50 / 60 Гц

Номиналды ток	2,0 A

Номиналды қуаттылық                    200ВA

Желі кернеуінің                                ± 10 % желі кернеуі

ұйғарынды құлдырауы

Сығымдалған ауа	мин. 7,0бар / 102psi

Сығымдалған ауа шығыны                мин. 50 л/мин,

Қысқа уақыттық 100 л/минутқа дейін

Электр тогынан қорғалу дәрежесі        Аппарат қорғаныш класы I

Ылғалдан қорғау дәрежесі                        кәдімгі аппарат (су тиюден

қорғалмаған), IP 20

Артық кернеу класы      II

Соққы жүктемесі	1 Дж (IK06) есіктің әйнегіне,

5 Дж (IK08) қалған

аппаратқа

Есік әйнегінің соққы беріктігі

сынақ аясында 400 мм құлдыраудың тік биіктігінде

маятниктік копермен тексерілді.

Қоршаған ортаның шарттары             Бөлмеде пайдалану

Ластану дәрежесі 2

Атмосфералық қысым: 700

гПа – 1060 гПа

Пайдалану биіктігі: ≤

Теңіз деңгейінен 3000м биіктікте

Температура диапазоны                     +5°C ... +40°C

Ылғалдылық диапазоны                      31°C-де 80%

ылғалдылық

40°C-де салыстырмалы ылғалдылықтың 50%-ына дейін төмендейді

Жұмыс режимі	Ұзаққа созылған режим

Өлшемі Е х Б х Г  мм-мен      629 x 795 x 575

Масса, жуық	87кг

| 64 78 791 D3608 | 19 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 3 Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулар | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 3.1 Қауіпсіздік техникасы жөніндегі негізгі нұсқаулықтар | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

  - Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулар

- Қауіпсіздік техникасы жөніндегі негізгі нұсқаулықтар

- Қажетті шарттар

ЕСКЕРТПЕ

Электр сымына қосу бойынша маңызды нұсқаулар.

Электр сымына қосуды елде қолданылатын ережелерге сәйкес маман іске асыруы тиіс.  Германияда DIN VDE 0100-710 стандарты қолданылады.

ЕСКЕРТПЕ

Орнату орны бойынша шектеулер

Аппарат жарылысқа қауіпті бөлмелерде пайдалануға арналмаған.

ЕСКЕРТПЕ

Аппаратты зақымдап алмаңыз!

Дұрыс ашылмаған жағдайда, аппарат зақымдалуы мүмкін.

Аспаптардың көмегімен аппаратты ашуға қатаң тыйым салынады!

- Күтім жасау және жөндеу

Стоматологиялық және зартханалық жабдық өндіруші ретінде біз өзімізге келесі тармақтар орындалған жағдайда, осы аппараттың сипаттамасы үшін жауапты бола аламыз:

- Күтім жасау және жөндеуді  Sirona фирмасының мамандары немесе Sirona уәкілетті еткен фирма ғана жүргізе алады.

- Қауіпсіздікті қамтамасыз ету тұрғысынан маңызға ие істен шыққан бөлшектерді түпнұсқа қосалқы бөлшектерге ауыстыру керек.

Мұндай жұмыстарды атқарған кезде, Сіз жөндеу жүргізетін фирмадан тиісті куәлік алуға тиістісіз. Мұнда келесі ақпарат болуы тиіс:

- Жұмыс түрі мен көлемі.

- Номиналды сипаттамалардың немесе жұмыс диапазонының өзгеруі ықтимал.

- Күні, фирманың деректері мен қолы.

| 20 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 3 Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулар |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 3.2 Электромагниттік үйлесімділік |

- Өнімдегі өзгерістер

Заңнамаға сәйкес пайдаланушының немесе үшінші тұлғалардың қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін осы аппараттағы өзгерістерге қатаң тыйым салынған!

- Керек-жарақтар

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бұйымды Sirona фирмасы өндірген немесе Sirona фирмасы рұқсат еткен басқа өндірушілердің түпнұсқа керек-жарақтарын ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Әсіресе, аппаратпен бірге оған қоса берілген желілік кабельді немесе түпнұсқа қосалқы желілік кабельді пайдаланудың маңызы зор. Рұқсат етілмеген керек-жарақтардың пайдаланылуына пайдаланушы жауап береді.

- Зақымданған жағдайда

Зақымдар немесе ақаулар анықталған жағдайда, пайдалануды тез арада тоқтатып, дилерге немесе дайындаушыға хабар беру керек.

- Электромагниттік үйлесімділік

- Электромагниттік сәулелену

АППАРАТ төменде сипатталған электромагниттік ортада пайдалануға арналған.

АППАРАТПЕН жұмыс істейтін пайдаланушы немесе клиент электромагниттік ортаның сипататамаларын қажетті параметрлерге сәйкестігін қамтамасыз етуі тиіс.

| Сәулеленуді өлшеу | Сәйкестік | Электромагниттік орта – негізгі мәліметтер |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CISPR 11-ге сәйкес РЖ сәулелену | 1 топ | АППАРАТТА РЖ энергия ішкі функциялар үшін ғана пайдаланылады. Сондықтан РЖ сәулелену |  |
|  |  | салыстырмалы түрде төмен,жақын жерде орналасқан электрондық жабдыққа әлдебір кедергі жасай қоймайды |  |
| CISPR 11-ге сәйкес РЖ сәулелену | В класы | АППАРАТТЫ кез келген бөлмеде, оның ішінде |  |
|  |  | тұрғын бөлмеде пайдалануға болады, тұрғын |  |
| IEC 61000-3-2-ке сәйкес | А класы |  |  |
|  |  | ғимараттардың қорегін қамтамасыз ет үшін |  |
| гармоникалар коэффиценттары |  |  |  |
|  |  | коммуналлы электрмен қамту жүйесіне де қосуға болады. |  |
| IEC 61000-3-3-ке сәйкес | Сәйкес келеді |  |  |
| кернеудің ауытқуы/шу |  |  |  |

| 64 78 791 D3608 | 21 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 3 Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулар | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 3.2 Электромагниттік үйлесімділік | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

- Кедергіге төзімділік

АППАРАТ төменде сипатталған электромагниттік ортада пайдалануға арналған.

Тапсырыс беруші немесе АППАРАТТЫ пайдаланушы оның осы ортада пайдаланылуын қамтамасыз етуге міндетті.

| Кедергіге | DIN EN 61326-1 | Сәйкестік деңгейі | Электромагниттік орта – |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| төзімділікке | Сынақ деңгейі |  | Басқарушы қағидалар |  |
| сынау |  |  |  |  |
| IEC 61000-4-2 бойынша | ± 6 кВ жанасу | ± 6 кВ жанасу | Еден ағаштан немесе бетоннан болуы |  |
| электростаикалық разряд (ESD) | ± 8 кВ ауа | ± 8 кВ ауа | немесе керамикалық плиткамен жабылуы тиіс. |  |
|  |  |  | Егер еденнің жабыны |  |
|  |  |  | синтетикалық материалдан болса, |  |
|  |  |  | ауаның салыстырмалы ылғалдылығы |  |
|  |  |  | 30 %-дан кем болмауы тиіс. |  |
| IEC 61000-4-4-ке сәйкес жылдам | ± 1 кВ кіретін және | ± 1 кВ кіретін және | Қорек кернеуінің сапасы |  |
| ауыспалы | шығатын желілер үшін | шығатын желілер үшін | өнеркәсіптік және ауруханалық |  |
| электрлік | ± 2 кВ желілік жолдар үшін | ± 2 кВжелілік жолдар | электрмен қамту нормаларына |  |
| кедергілер / |  |  | сәйкес келуі тиіс |  |
|  |  | үшін |  |  |
| шолпыл |  |  |  |  |
| IEC 61000-4-5-ке | ± 1 кВ қарсы фазалық | ± 1 кВ қарсы фазалық | Қорек кернеуінің сапасы |  |
| Соққы кернеулері | кернеу | кернеу | өнеркәсіптік және ауруханалық |  |
| (шолпыл), | ± 2 кВ синфазалық | ± 2 кВ синфазалық | электрмен қамту нормаларына |  |
|  |  |  | сәйкес келуі тиіс. |  |
|  | кернеу | кернеу |  |  |
| IEC 61000-4-11-ке сәйкес кернеудің | <5% UT ½ кезеңге | <5% UT ½ кезеңге | Қорек кернеуінің сапасы |  |
| бұзылуы, | (>95% құлдырау UT) | (>95% құлдырау UT) | өнеркәсіптік және ауруханалық |  |
| Қысқа уақытқа | 40% UT 5 кезеңге | 40% UT 5 кезеңге | электрмен қамту нормаларына |  |
| өшу және |  |  | сәйкес келуі тиіс. |  |
| кернеу | (60% құлдырау UT) | (60% құлдырау UT) | Электрмен қамтуда үзіліс болғанда, |  |
| ауытқулары | 70% UT 25 кезеңге | 70% UT 25 кезеңге | АППАРАТТЫҢ жұмысқа қабілетінің |  |
|  | (30% құлдырау UT) | (30% құлдырау UT) | сақталуы қамтамасыз етіледі |  |
|  |  |  | АППАРАТ буферлік аккумуляторлармен |  |
|  | <5% UT 5 с-ға (>95% | <5% UT 5 с-ға (>95% |  |  |
|  |  |  | үздіксіз қорек көзінен |  |
|  | құлдырау UT | құлдырау UT | қорек алады. |  |
| Қорек кернеуінің | 3 A/м | 3 A/м | Желілік жиіліктегі магниттік өріс |  |
| жиілігіндегі |  |  | өнеркәсіптік және ауруханалық |  |
| магниттік |  |  | электрмен қамтуға арналған |  |
| өріс (50/60 Гц) |  |  | стандарттық мәндерге сәйкес келуі |  |
| IEC 61000-4-8 |  |  | тиіс. |  |

Ескертпе: UT – сынақ деңгейі берілгенге дейінгі желілік айнымалы кернеу,

| 22 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 3 Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулар |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 3.2 Электромагниттік үйлесімділік |

| Кедергіге төзімділікке | DIN EN 61326-1 |  | Сәйкестік деңгейі | Электромагниттік орта – |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сынау | Сынақ деңгейі |  | Басқарушы қағидалар |  |
|  |  |  |  | Тасымалданатын және мобильді радиостанциялар таратқыштың салмақ түсетін жиілігі үшін шығарылған деңгей бойынша есептелген ұсынылған қорғаныш қашықтығынан кем қорек желісін қоса алғанда, АППАРАТ қашықтығында пайдаланылмауы тиіс |  |
|  |  |  |  | Ұсынылатын қорғаныш |  |
|  |  |  |  | қашықтығы: |  |
| Жүргізілген РЖ кедергі | 3 Втиім |  | 3 Втиім | d= [1,2] √P |  |
| IEC 61000-4-6 | 150 кГц-тен 80 MГц-ке дейін |  |  |  |  |
| Шығарылатын РЖ | 3 В/м |  | 3 V/м | d= [1,2] √P |  |
| кедергі | 80 МГц – 800 МГц |  |  | 80 МГц – 800 МГц жиілікте |  |
| IEC 61000-4-3 | 3 В/м |  | 3 V/м | d= [2,3] √P |  |
|  | 800 МГц – 2,5 ГГц |  |  | 800 МГц – 2,5 ГГц жиілікте |  |
|  |  |  |  | мұнда P – таратқышты өндірушінің деректеріне сәйкес ваттағы (Вт) таратқыштың номиналды қуаттылығы |  |
|  |  |  |  | ал d – метрдегі (м) ұсынылған қорғаныш қашықтығы. |  |
|  |  |  |  | Орында өткізілген зерттеулерге, |  |
|  |  |  |  | сәйкес1, стационарлық радиотаратқыштардың барлық жиіліктердегі өріс күші стандартқа сәйкестік |  |
|  |  |  |  | деңгейінен төмен2. |  |
|  |  |  |  | Экранында келесі белгі бар |  |
|  |  |  |  | құрылғылар үшін ортаның |  |
|  |  |  |  | кедергілік әсерлері |  |
|  |  |  |  | бар. |  |
|  |  | 1 ескертпе |  |  |
|  |  | 80 МГц және 800 МГц үшін жиіліктің жоғары диапазоны қолданылады. |  |
|  |  | 2 ескертпе |  |  |
|  |  | Осы өткізетін желілер барлық жағдайда қолданыла бермейді. Электромагниттік шамалардың таралуына ғимарат, заттар және адамдардың жұтуы мен шағылысуы әсер етеді |  |

- Стационарлық таратқыштардың, мысалы, радиотелефон станциялары мен модильді байланыс құрылғыларының, әуесқой станциялардың, AM- және FM-радио- және телевизиялық таратқыштардың өріс күшін теориялық тұрғыдан дәл анықтау мүмкін емес. Бірқатар РЖ болған жағдайда, электромагниттік ортаны анықтау үшін, орналасқан жерінде зерттеу жүргізу керек

| 64 78 791 D3608 | 23 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 3 Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулар | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 3.2 Электромагниттік үйлесімділік | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

Егер АППАРАТТЫҢ орналасқан жерінде алынған өріс күші көрсетілген сәйкестік деңгейінен асып түссе, әр пайдаланған жерде АППАРАТТЫҢ дұрыс жұмыс істеуін қадағалауы тиіс. Егер мұнда қалыпты жұмыстан ауытқу байқалса, қосымша шаралар, мысалы, АППАРАТТЫ қайта бағдарлау немесе қайта орналастыру қажеттілігі туындауы мүмкін.

  - 150 кГц-тен 80 мГц-ке дейінгі жиілік диапазоны шегінен тыс өріс күші 3 В/м-ден кем.

- Қорғаныш қашықтықтары

Тасымалданатын және мобильді РЖ байланыс құрылғылары мен АППАРАТ арасындағы қорғаныш қашықтықтары

АППАРАТ  төменде сипатталған жіберілетін РЖ кедергілердің бақыланатын мәндеріне ие электромагниттік ортада пайдалануға арналған. Тапсырыс беруші немесе АППАРАТТЫ пайдаланушы төменде көрсетілгендей, байланыс құрылғысының шығыс қуаттылығына орай -  Тасымалданатын және мобильді РЖ

байланыс құрылғылары (таратқыштар) мен АППАРАТ арасындағы минималл қашықтықты сақтай отырып, электромагниттік кедергілердің алдын ала алады.

| Таратқыштың номиналды қуаттылығы | Таратқыштың салмақ түсетін жиілігіне сәйкес қорғаныштық қашықтығы [м] |  |
| --- | --- | --- |
| [Вт] |  |  |  |  |
|  | 150 кГц – 80 МГц | 80 МГц-тен 800 МГц-ке дейін | 800 MHz-тен 2,5 ГГц-ке дейін |  |
|  | d= [1,2] √P | d= [1,2] √P | d= [2,3] √P |  |
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |  |
| 0,1 | 0,38 | 0,38 | 0,73 |  |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |  |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 7,3 |  |
| 100 | 12 | 12 | 23 |  |

Жоғарыда келтірілген кестеде максималл номиналды қуаттылығы көрсетілмеген таратқыштар үшін метрде (м) ұсынылған қорғаныш қашықтығын d тиісті бағанда тұрған теңдеумен есептеуге болады, мұнда P – таратқышты өндірушінің деректері бойынша ваттағы (Вт) таратқыштың максималл номиналды қуаттылығы.

1 ескертпе

80 Гц-тен 2,3 ГГц-ке дейінгі жиілік диапазонында таратқыштардың ұсынылған қорғаныш қашықтығын есептеу үшін, емделушінің аумағына әдейі емес мобильді/тасымалданатын байланыс құрылғысының кедергі жасау ықтималдығын азайту мақсатында, қосымша коэффициент 10/3 пайдаланылды.

2 ескертпе

Осы өткізетін желілер барлық жағдайда қолданыла бермейді. Электромагниттік шамалардың таралуына ғимарат, заттар және адамдардың жұтуы мен шағылысуы әсер етеді.

| 24 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 3 Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулар |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 3.3 Электростатикалық разряд (ЭСР) |

- Электростатикалық разряд (ЭСР)

- ЭСР алдын алу шаралары

ЭСР	 ESD - бұл ElectroStatic Discharge (электростатикалық

разряд) сөзінің қысқарған атауы.

ЭСР алдын алу шаралары                              Электростатикалық разрядтың (ЭСР) алдын алу шараларына

мыналар кіреді:

● Электростатикалық зарядтың ықтималдығын төмендететін әдістер

(мысалы, ауаны кондициялау мен ылғалдау, электр өткізетін еден жабындарын пайдалану, синтетикалық емес материалдан тігілген кимідер кию әдісімен)

● аппараттың рамасына, қорғаныш сымына немесе ірі металл заттарға өз денесінің разряды.

● жерге тұйықталған білезік арқылы жермен жеке түйісу.

Оқыту	Біз аппаратпен жұмыс істейтін барлық адамдардың назарын ескертуші

тақтайшаға аударуды және іс жүзінде туындауы мүмкін электростатикалық зарядтардың физикасы бойынша және электростатикалық зарядталған ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ қол тигізуінен туындауы мүмкін электрондық элементтердің бұзылыстары бойынша семинар өткізуді ұсынамыз.

Семинар мазмұнын "Электростатикалық зарядтың физикасы туралы" [→25] тарау негізінде анықтауға болады.

- Электростатикалық зарядтың физикасы туралы

Электростатикалық заряд деген не?              Электростатикалық заряд – бұл әлдебір нысандағы өткізбейтін қатпармен (мысалы, аяқ киімнің табаны) «жер» әлеуетіне бұрудан қорғалған кернеу өрісі.

Электростатикалық зарядтың пайда болуы

Электростатикалық зарядтар екі дене бір-біріне қатысты қозғалғанда, мысалы, жүрген кезде (аяқ кимінің табандары еденге қатысты) немесе көлікте жүргенде (дөңгелектері жолға қатысты) туындайды.

| 64 78 791 D3608 | 25 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 3 Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулар | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 3.4 Аппаратты қосу | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

Заряд күші	Зарядтың шамасы түрлі факторларға байланысты:

Мәселен, төмен ауа ылғалдылығында заряд жоғары ауа ылғалдылығына қарағанда жоғары болады, синтетикалық материалдар үшін табиғи материалдарға қарағанда жоғары (киім, еден жабыны).

Разряд алдыңғы зарядты болжайды.

Электростатикалық разрядта теңестірілетін кернеулердің

шамасы туралы түсінік алу үшін, келесі эмпирикалық

ережелерді пайдалануға болады.

Электростатикалық разряд:

● 3000 В сезуге болады;

● 5000 В естуге болады (сыртылдау, сатырлау);

● 10000 В көруге болады (ұшқынды жабын)

Қалыптастпаған токтың мұндай разрядта ағатын күші

10 амперге жуық. Мұндай ток адамдарға зиянсыз, өйткені оның ұзақтығы небары наносекундтарды ғана құрайды.

Фон	Стоматологиялық /рентгендік / CAD/CAM-аппараттың түрлі

функцияларын іске асыру үшін, интегралды

схемалар (логикалық схемалар, микропроцессорлар) қолданылады.

Осы чиптерге көп функция орналастыру үшін, бұл схемалар қатты ықшамдалуы тиіс. Мұның өзі қалыңдығы бірнеше ондаған мың миллиметр қатпарлар жасауға әкеледі.

Штекерлермен сырттан жалғанған интегралды схемалар электростатикалық разрядтарға сезімтал екендігін оңай түсінуге болады.

Тіпті пайдаланушы сезінбейтін кернеулердің өзі қатпарлардың тесілуіне әкелуі мүмкін, ал осыдан туындайтын ток чиптің тиісті бөлшектерін балқытады. Жекелеген интегралды схемалардың зақымдалуы аппараттың бұзылуына немесе істен шығуына әкелуі мүмкін.

Осы қауіптің алдын алу үшін, ESD туралы ескертуші тақтайша Сіздің назарыңызды осы фактіге аударады. ESD - бұл

ElectroStatic Discharge (электростатикалық разряд) сөзінің қысқарған атауы.

Электростатикалық разрядтың алдын алу шараларын қолданбай, электростатикалық разряд туралы ескертуші тақтайшалармен қамтылған шифтерге немесе штекерлердің ұяшықтарына қол тигізуге, сондай-ақ осындай штекерлер арасында қосылысты орындауға тыйым салынады.

3.4 Аппаратты қосу

Қосу осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес орындалуы тиіс.

| 26 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 3 Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулар |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 3.5 Сыртқы құрылғыларды қосу |

- Сыртқы құрылғыларды қосу

Егер Sirona фирмасы рұқсат етпеген құрылғылар қосылатын болса, олар қолданыстағы нормаларға сәйкес келуі тиіс:

  - EN 60 950 деректерді өңдеу мен тарату

  - EN 61 010-1 зертханалық құрылғылар үшін.

- Желдеткіш саңылаулар

Аппараттың желдеткіщ саңылауларын жауып қоюға қатаң тыйым салынады, өйткені кері жағдайда ауаның айналуы қиындайды. Мұның өзі аппараттың қызып кетуіне әкелуі мүмкін.

Желдеткіш саңылауларға аэрозольдарды тозаңдатуға болмайды

Желдеткіш саңылауларға сұйықтықтардың, мысалы, зарарсыздандырушы заттардың түсуіне жол беруге болмайды. Бұл ақауларға әкелуі мүмкін. Желдеткіш саңылаулар аумағында зарарсыздандыруды сүрту арқылы ғана қолданыңыз.

- Өңдеу камерасының ашық есіктері

Кауіпсіздік мақсатында аспаптық шпиндель ажыратылған соң, есік 15 секунд бойы құрсауланып тұрады.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Өңдеу камерасының қызыл жарығы

Ақау пайда болған жағдайда, өңдеу камерасы қызыл түспен жанады.

- Камераны жабудан бұрын, бас ажыратқышпен машинаны өшіріңіз. Ақауды түзеткен соң, машинаны қайта қосуға болады.

| 64 78 791 D3608 | 27 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 4 Тасымалдау және монтаждау | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 4.1 Тасымалдау және қаптамасын ашу | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

| 4 | Тасымалдау және монтаждау |
| --- | --- |
| 4.1 | Тасымалдау және қаптамасын ашу |
|  | Sirona компаниясының жабдығын түсіру алдында мұқият тексеріп |
|  | алу керек. Жеткізілген соң бірден кіріс бақылауын жүргізу керек. |
|  | 1. | Жүкқұжат негізінде өнімнің жиынтықталымын тексеріңіз. |
|  | 2. | Аппаратта зақымдардың бар-жоғын көзбен шолып тексеріңіз. |

ЕСКЕРТПЕ

Тасымалдау кезінде зақымдалу

Тасымалдау кезінде алынған зақымдар анықталған жағдайда, Өз экспедиторыңызға жүгініңіз.

Егер аппаратты кері қайтару қажет болса, жөнелту кезінде түпнұсқа қаптаманы пайдалану керек.

Қаптамасыз тасымалдау

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Қаптамасыз тасымалдау кезінде аппараттың зақымдалуы немесе жарақат алу қаупі бар.

Аппаратты оның пластикалық корпусынан ұстағанда, оның құлап түсу қаупі бар.

  - Аппаратты міндетті түрде үш адам болып тасымалдау керек.

  - Аппаратты пластикалық корпусынан ұстаңыз.

  - Әрқашан аппаратты аяғының жанындағы түбінен ұстаңыз.

- Қаптама материалын жою

Қаптама ұлттық нормаларға сәйкес жойылады. Өз еліңізде қолданылатын нұсқауларды сақтаңыз.

| 28 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 4 Тасымалдау және монтаждау |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 4.3 Орнату шарттары |

- Орнату шарттары

- Орнату орнына қойылатын талаптар

Аппаратты 640 x 600мм-гу (Е x Г) жуық өлшемдегі тегіс көлденең беткейге орнату керек. Беткейдің салмақ ұстау қабілеті кемінде 90кг болуы тиіс. Аппараттың биіктігі 795 мм.

Аппарат бас ажыратқышты басу оңай болатындай етіп орнатылуы тиіс. Аппараттың екі жағындағы желдеткіш саңылаулар ешнәрсемен жабылмауы тиіс.

Артқы беткей мен қабырғаның арасындағы қашықтық кемінде 2 см болуы тиіс.

Аппараттың салмағы 87кг!

Аппаратты күшті ылғал мен тозаң күштеріне тікелей жақын жерге орналастыруға тыйым салынады!

- Сорғышқа қойылатын талаптар

Біз Sirona  сору жүйесін пайдалануды ұсынамыз (опция); REF 6385129 (230 В), 6485929 (120 В).

Егер Sirona өндірмеген жүйе пайдаланылса,ол келесі талаптарға сәйкес келуі тиіс:

  - Өнімділік: 120 – 160 м3/ч

  - Тозаң класы: M

  - HEPA микросүзгісі, сүзгі класы: H12

- Реттеуіші бар сүзгіге/пневматикалық жүйеге қойылатын талаптар

Аппараттың жұмыс істеуі үшін сығымдалған ауа қажет. Оған келесі шамалы талаптар қойылады:

- Көлемдік шығыс: 50 л/мин

- Қысым: мин. 7,0бар / 102psi

- ISO 8573-1:2010 бойынша сығымдалған ауа сапасы, 1.4.2 класс

– Ластану: қатты бөлшектер < 1мкм

– Су құрамы: қысымдалған шық нүктесі < +3°C

– Майдық жалпы құрамы: < 0,1мг/м3

Жұмыс барысында аппарат ауа қысымын бақылайды. Егер қысым берілген мәннен төмен құлдыраса, фрезерлік бағдарлама тоқтайды. Берілген мәндерге қол жеткізген және қателік туралы хабарламаны растаған соң, бағдарламаны орындауды жалғастыруға болады.

| 64 78 791 D3608 | 29 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 4 Тасымалдау және монтаждау | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 4.4 Сорғыш құрылғыны қосу | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

- Сорғыш құрылғыны қосу

A

E

Осы тарауда Sirona сорғыш құрылғысын қосу сипатталған. Егер сіз басқа бір өндірушінің құрылғысын пайдалансаңыз, келесі нұсқаулықтарды назарға алыңыз.

- Егер сіз Sirona сорғыш құрылғысын пайдалансаңыз, қоса берілген шлангіні аппараттың артқы жағындағы ағытпаға (А) жалғаңыз.

- Автоматты режимде жұмыс істеуді қамтамасыз ету үшін, құрылғыны қоса берілген деректерді тарату кабелі арқылы аппаратпен қосыңыз. Кабельді аппаратқа „Сору жүйесінің байланыс интерфейсі (E)“ интерфейсі арқылы жалғаңыз.

- Егер сізде орталық сору жүйесі немесе басқа бір құрылғы болса, оны ағытпаға (A) жалғаңыз.

МАҢЫЗДЫ

Талаптарды назарға алу

Егер сіз  Sirona компаниясы мақұлдамаған сору жүйесін пайдалансаңыз „Сорғышқа қойылатын талаптар [→29]“ тарауындағы талаптарды назарға алыңыз.

Аппараттың пішінік үйлесім мәзірінен міндетті түрде сору жүйесінің пішіндік үйлесімін тексеріңіз.

Есіңізде болсын, сору жүйесіне әкелетін құбырдың ішкі диаметрі 38 мм-ді құрауы тиіс.

- Суытқыш сұйықтық багын қосу

Суытқыш сұйықтық багын жалғау үшін, келесі әрекеттерді орындаңыз:

| 30 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 4 Тасымалдау және монтаждау |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 4.5 Суытқыш сұйықтық багын қосу |

|  | 1. | Бактың сүзгіден өткізетін элементіне сүзгіні орнатыңыз. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | Бакқа сүзгінің астарын орнатып, люкті жабыңыз. |  |
|  | . | 3.Бакқа қоса берілген суытқыш сұйықтықтың ағуына арналған шлангі мен қоса берілген тізе арқылы суытқыш сұйықтықтың багын төгу саңылауына жалғаңыз |  |
|  | A |  |  |
|  | 4. | Суытқыш сұйықтық беретін шлангіні шығару |  |
|  |  | құрылғысына (C) жалғаңыз. |  |
|  | C |  |  |
| 64 78 791 D3608 |  | 31 |  |
| D3608.201.01.02.12 | 11.2014 |  |  |

| 4 Тасымалдау және монтаждау | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 4.5 Суытқыш сұйықтық багын қосу | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

- Суытқыш сұйықтықты беру мен ағызуға арналған шлангіні бактағы тиісті құрылғыларға жалғаңыз.

|  |  |  | ЕСКЕРТПЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B |  | Лық толу қаупі бар. |  |
|  |  | A | Егер суытқыш сұйықтықты төгу шлангі асылып тұрып қалса, бак |  |
| C |  |  | лық толуы мүмкін. |  |
|  |  |  | ➢ Суытқыш сұйықтық ағуына арналған шлангі бұрышта |  |
|  |  |  | орналасатындай және асылып тұрмайтындай етіп қойыңыз. |  |
|  |  |  | ➢ Ең жақсысы бакты аппараттың астына қойған жөн. Қажет болған жағдайда, бакты бұрып қойыңыз немесе жылжытыңыз. |  |
| D |  |  |  |  |

- Бакты аппараттың астына ойыңыз, оларды асылып тұрмауы үшін суытқыш суйықтық ағуына арналған шлангімен жалғаңыз. Қажет болған жағдайда, тізені алып тастап, шленгіні қысқартыңыз. Егер бұл қажет болса, аппарат тұрған беткейге бакпен тікелей жалғастырылатын саңылауды бұрғылаңыз.

| 32 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 4 Тасымалдау және монтаждау |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 4.6 Реттеуіші бар сүзгіні қосу |

4.6

A

| B | C |
| --- | --- |

Реттеуіші бар сүзгіні қосу

ЕСКЕРТПЕ

Аппараттың зақымдалуының алдын алу

Аппарат пневматикалқ қысқыш патроны бар жоғары жиілікті шпиндельмен және ауа жабатын құрылғымен жабдықталған. Сығымдалған ауа беру желісінде лас заттарды аулауға және аппараттың зақымдалуының алдын алуға арналған реттеуіші бар сүзгі орнатылған.

- Сүзгіні аппараттағы тиісті құрылғыға (А) қоса берілген винттермен бұрап бекітіңіз.

Немесе қашықтықтан қысым индикаторын жақсылап көру үшін, сүзгі реттеуішін тиісті шарттарды сақтай отырып орналастыру керек.

- Сығымдалған ауаның сол жақ шығыс орнын (B) аппараттағы кірісімен жалғаңыз. Қоса берілген пневматикалық түтікті (көк, 0,75м) пайдаланыңыз. Түтікті шамамен 30см-ге қысқартып, сүзгінің сол жақ шығысын аппараттағы келте құбырмен жалғаңыз.

- Сүзгінің оң жақ ұшын (C) бір орындағы компрессордың  шығысымен жалғаңыз. Бұл үшін пневматикалық түтікті (3 м) және қоса берілген жылдам ағытпалы қосылыстарды пайдаланыңыз. Егер сізде арнайы пневматикалық жүйе бар болса, мамандандырылған монтаждау фирмасына жүгініңіз.

| 64 78 791 D3608 | 33 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 4 Тасымалдау және монтаждау | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 4.7 ДК/интерфейстерді қосу | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

4.7 ДК/интерфейстерді қосу

Аппараттың артқы жағында „Ethernet (RJ45)“ ағытпасы бар (Ағытпаларды [→15] қараңыз), ол арқылы ДК-ны аппаратпен қосуға болады. Бұл үшін желілік кабельді пайдаланыңыз (ЛВС қосылысы).

➢ Қоса берілген желілік кабельдің көмегімен ДК желілік картасына аппаратты қосыңыз.

МАҢЫЗДЫ

Егер сіз желіге inLab MC X5-ті қосқыңыз келсе, тиісті АТ-маманға жүгініңіз.

- Қайта қаптау

  - Суытқыш сұйықтық багы бос.

  - Аппараттың артқы қабырғасындағы бас ажыратқыш 0 (Өшіру) қалпында тұр.

  - Аппараттың артқы қабырғасындағы желілік кабельді және жалғастырғыш кабельдерді суырып алып, жинап қойыңыз.

  - Жеткізу көлемінің негізінде аппараттың жиынтықталымын тексеріңіз!

  - Аппаратты сенімді етіп қаптаңыз.

- Сақтау

Аппаратты жабық және құрғақ бөлмеде -10 °C-ден 50 °C-ге дейінгі темпераурада 12 айдан асырмай сақтауға рұқсат етіледі.

| 34 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 5 Пайдалануға беру |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 5.1 InLab 4-PC жүйесін пайдалануға беру |

  - Пайдалануға беру

- InLab 4-PC жүйесін пайдалануға беру

Аппаратты ДК  inLab 4-пен (опция) пайдалануға енгізгенде, келесі нұсқаулықтарды назарға алыңыз.

- Пайдалануға беруге қажетті шарттар

- Қажетті керек-жарақтар

Қоса беріледі:

● Желілік кабелі бар ДК inLab,

● Пернетақта,

● Тінтуір,

● 2 түрлендіргіш DVI – VGA,

● Желілік кабель,

● Аппаратты ДК-мен қосуға арналған Ethernet кабелі.

| 64 78 791 D3608 | 35 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 5 Пайдалануға беру | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 5.1 InLab 4-PC жүйесін пайдалануға беру | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

MSI

Қосымша қажет етіледі:

- VGA/DVI кабелі бар VGA/DVI мониторы (өнім жиынтығына кірмейді)

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Кескін көрінбей қалуы мүмкін.

Монитордың ең төмен айқындылығы 70 Г жиілікте 1280 x 1024 құрауы тиіс. Кескіннің айқындылығы мен қайта өаңғыру жиілігінің дұрыс баптаулары пайдаланылатын монитордың техникалық құжаттамасында келтірілген.

Ұсыным:

- Sirona inLab жүйесінің ДК мониторы, тапсырысқа арналған нөмір: 60 42 548 D3446

VGA мониторын жалғау үшін екі түрлендіргіштің бірін иллюстрацияда көрсетілгендей етіп сол жақ DVI  ағытпасына қосу керек.

| 36 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 5 Пайдалануға беру |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 5.1 InLab 4-PC жүйесін пайдалануға беру |

- Қосылыстарды анықтау

ЕСКЕРТПЕ

Қазірге аппаратты жалғамаңыз және қоспаңыз!

Алдымен ДК-ға монитор, пернетақта мен тінтуірді жалғаңыз.

Аппаратты пайдалануға сәтті енгізу үшін, осы құжаттың нұсқауларын орындаңыз.

Алдымен пайдаланушылық ДК-ны орнатып, соңынан ДК-ға құрылғыны қосу керек.

- Пернетақта мен тінтуірді ДК-ға жалғаңыз.

- Мониторды VGA/DVI ДК кабельмен жалғаңыз.

- Аппараттың Ethernet ағытпасын өз ДК-нің Ethernet ағытпасымен жалғаңыз.

- Қорек мониторы мен ДК-ны қоссыңыз.

- ДК-ның артқы жағындағы желілік ажыратқышты қосыңыз (болса).

| 64 78 791 D3608 | 37 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 5 Пайдалануға беру | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 5.1 InLab 4-PC жүйесін пайдалануға беру | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

- Қауіпсіздік техникасы

inLab 4-PC V 1.0.1 бағдарламасы Windows 7 Professional (64 bit) операциялық жүйесімен жұмыс істейді. Брандмауэр Windows белсендірілген. Компьютерде Microsoft Security Essentials бағдарламасы алдын ала орнатылған. Тиімді қорғау үшін осы бағдарламаның баптауларындағы автоматты жаңаруды белсендіріңіз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Жүйенің зақымдалуы және деректердің жоғалуы:

Егер Сіз басқа ДК-дан файлдармен және бағдарламалармен алмассаңыз немесе осы ДК-дан желіге кірсеңіз (LAN немесе интернет), Сіздің компьютеріңіз вирустармен зақымдалуы мүмкін.

- Microsoft Security Essentials-тегі «Автоматты жаңару» функциясын белсендіріңіз.

- Windows 7-дегі «Автоматты жаңару» функциясын белсендіріңіз.

- Маңызды файлдардың резервтік көшірмелерін тұрақты жасап тұрыңыз.

| 38 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 5 Пайдалануға беру |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 5.1 InLab 4-PC жүйесін пайдалануға беру |

- Бағдарламаны орнату

ЕСКЕРТПЕ

Аппаратты алғаш орнату

Аппаратты қоспай-ақ бағдарламаның алғашқы орнатылымын орындаңыз.

Бағдарлама үшін 2.00 версиялы лицензиясы бар жинақтағыштың бағдарламалық кодын ауыстыру керек. Қажет болған жағдайда бағдарламалық кодын жаңартыңыз. Қосымша ақпарат inLab CAM пайдаланушысының нұсқаулығындағы „Лицензиялар менеджері“ тарауында келтірілген.

Осы бағдарламаға inLab 4-PC V 1.0.1 V 1.0.1 немесе одан жоғары аппараттық жасақтама версиясы қажет.

Берілген парақтан лицензияны жүктеу үшін лицензиялар менеджерінің ұсынылған версиясын пайдаланыңыз.

- 2.00 версиясының лицензиялық модулі тігіске ие.

- ДК іске қосылды, бірақ барлық бағдарламалар қазірге жабық.

- DVD-дискөткізгішкеDVD-дискіні орнатыңыз.

  - Орнату бағдарламасы автоматты түрде іске қосылады.

- Егер бұл орны алмаса, DVD-дискінің бас каталогынан  "Setup.exe" бағдарламасын қосыңыз.

  - Орнату шеберін іске қосыңыз.

- "OK" түймешігін шертіңіз.

- Келесі диалогтық терезеден

"Келесі" түймешігін шертіңіз.

  - Лицензиялық келісім пайда болады.

- Лицензиялық келісім шарттарын мұқият оқып шығыңыз.

- Егер сіз лицензиялық келісіммен келіссеңіз, "I accept the terms in the license agreement" қатарына жлауша қойып,

"Келесі" түймешігін шертіңіз.

- Келесі диалогиық терезеден "Келесі" түймешігін шертіңіз.

- Келесі диалогтық терезеден "Install" түймешігін шертіңіз.

  - Бағдарлама орнатуд жалғастырады. Бұл бірнеше минутты иеленуі мүмкін.

- Орнатуды сәтті аяқтаған соң,

"Finish" түймешігін шерту керек.

  - Бағдарлама орнатылды.

| 64 78 791 D3608 | 39 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 5 Пайдалануға беру | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 5.2 Құрылғыны пайдалануға беру | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

| 5.2 | Құрылғыны пайдалануға беру |
| --- | --- |
| 5.2.1 Құрылғыны электр қорегіне қосу |
|  | ЕСКЕРТПЕ |
|  | Қорғаныш сым бар желілік розетка |
|  | Құрылғыны желілік розеткаға қорғаныш сыммен қосу керек. |
|  | ➢ Жеткізу көлеміне кіретін қорекблогының көмегімен құрылғыны қорек желісіне қосыңыз. |
| 5.2.2 | Сығымдалған ауаны тексеру |
|  | 1. Реттеуіші бар сүзгінің индикаторы бойынша сығымдалған ауаның қысымы 7бар / 102psi екендігіне көз жеткізіңіз. |
|  | 2. Егер бұлай болмаса,пневматикалық жүйені тексеріңіз және (немесе) пневматиканы монтаждаған компаниямен хабарласыңыз. |
| 5.2.3 | Басқару органдары |
| 5.2.3.1 | Түймешіктердің функциялары |
|  | A |
|  | B |
|  | C |
|  | Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта жұмыс сіздің ДК-мен пәрмендерді орындау және растау аясында сипатталған. |
|  | "Старт", "Стоп" және "Ok" сияқты мұндай пәрмендерді аппараттағы түймешіктермен беруге болады. |

Тиісті пәрмендер келесі кестеде келтірілген. Түймешіктердің функциялары

| Түймешік | Функция |
| --- | --- |
| A | Қорек түймешігі |
| B | Үдерісті іске қосу / тоқтату / |
|  | Қалпына келтіру |
| C | Есікті ашу |

| 40 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 5 Пайдалануға беру |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 5.2 Құрылғыны пайдалануға беру |

- Түймешіктердің түсі мен өңдеу камералары

А, В, С түймешіктерінің жарықдиодтары мен өңдеу камерасының жарығы аппараттың күйі туралы сигнал береді.

| Түймешік | Өңдеу камерасын | Күйі |
| --- | --- | --- |
|  | жарықтандыру |  |

| A | B | C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Көк | өшіру | өшіру | өшіру | Бас ажыратқыш қосу / аппарат Күту режимінде |  |
| Сары | өшіру | өшіру | өшіру | Қосу/өшіру түймешігі басулы; аппарат жүктеледі |  |
| Сары | өшіру | Жасыл | өшіру | Аппарат жүктеледі, |  |
|  |  |  |  | есік жабық (бірақ оны ашуға болады) |  |
| Жасыл | өшіру | Жасыл | Сары | Аппарат жұмысқа дайын, |  |
|  |  |  |  | қада белгі нүктелері белгісіз, В өсі |  |
|  |  |  |  | Ini күйінде тұр, есік жабық |  |
| Жасыл | өшіру | Сары | Сары | Аппарат жұмысқа дайын, |  |
|  |  |  |  | қада белгі нүктелері белгісіз, В өсі |  |
|  |  |  |  | Ini күйінде тұр, |  |
|  |  |  |  | есік ашық |  |
| Жасыл | өшіру | Жасыл | Ақ | Аппарат жұмысқа дайын, |  |
|  |  |  |  | есік жабық |  |
| Жасыл | өшіру | Сары | Ақ | Аппарат жұмысқа дайын, |  |
|  |  |  |  | есік ашық |  |
| Жасыл | Жасыл | Жасыл | Ақ | Өңдеуді бастауға дайындық, |  |
|  | , |  |  | блокты орнату қажет, |  |
|  | жыпылықтайды |  |  | есік жабық |  |
| Жасыл | Жасыл | өшіру | Ақ | Өңделіп жатыр |  |
| Жасыл | өшіру | Жасыл | Жасыл | Өңдеу реттелетін режимде аяқталды |  |
| Жасыл | Сары, | Жасыл | Сары | Үдеріс "Стоп" түймешігін басу арқылы үзілді |  |
|  | жыпылық |  |  |  |  |
|  | тайды |  |  |  |  |
| Жасыл | Жыпылық | Жасыл | Қызыл | Үдеріс қателіктен үзілді |  |
|  | таушы |  |  |  |  |
|  | қызыл |  |  |  |  |
| Сары, | өшіру | өшіру | өшіру | Машинаны өшіру |  |
| жыпылықтайды |  |  |  |  |  |
| Қызыл | өшіру | өшіру | өшіру | Ішкі қателік, |  |
|  |  |  |  | қайта іске қосу қажет |  |
| Жасыл | Қызыл | Жасыл | Қызыл | Аспапты ауыстыру кезіндегі қателік*, |  |
|  |  |  |  | есік жабық |  |
| Жасыл | Қызыл | Сары | Қызыл | Аспапты ауыстыру кезіндегі қателік *, |  |
|  |  |  |  | есік жабық |  |
| 64 78 791 D3608 |  |  | 41 |  |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |  |

| 5 Пайдалануға беру | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 5.2 Құрылғыны пайдалануға беру | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

* Аспапты ауыстыру кезінде қателік болған жағдайда, аппарат өз бетінше түзете алмайтын күй. Мұнда «кәдімгі» қателікке қарама-қарсы ретте сіз аппараттағы хабарламаны растай аласыз.  Қателік расталған жағдайда қысқыш патрон ашылады, сондықтан соңынан аспапты алу үшін оны аппаратта растау қажет.

- Тасымалдау бекіткішін жою және өңдеу камерасын пайдалануға беру

Аппаратта тасымалдау бекіткіші бар, оны пайдалануға беру кезінде алып тастау керек. Бұл үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Бас ажыратқыштың көмегімен аппаратты қосыңыз.

- "Қосу/өшіру" түймешігімен аппаратты қосыңыз.

- Құрсаудан шығару түймешігін басып, есікті ашыңыз.

- Тасымалдау бекіткішін шығарып алыңыз.

D  C

B

- Есіктің D төгу ойығына қоса берілген сорғышты С салыңыз.

- Қоса берілген електі В астыңғы төгу саңылауына салыңыз.

| 42 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 5 Пайдалануға беру |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 5.2 Құрылғыны пайдалануға беру |

- Сорғыш жүйенің соратын шлангін шпиндельге жалғаңыз.

A

- Шпиндельдің А сорғыш жүйесінің соратын шлангін өңдеу камерасына орнатыңыз.

- Соратын сильфонды шпиндельге орнатыңыз. Алдымен шпиндельдің ойығында сильфонның артқы бөлігін бекітіңіз. Содан кейін сильфон бүкіл шеңбер бойынша бекітілуі үшін алдыңғы екі резеңке тұтқалардан ұстап, шпиндельді сильфонға керіп тартыңыз.

| 64 78 791 D3608 | 43 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 5 Пайдалануға беру | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 5.2 Құрылғыны пайдалануға беру | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

5.2.5

| B | A |  |
| --- | --- | --- |
| C |  |  |
| D |  |  |

Бакты суытқыш сұйықтықпен толтыру

- Аппарат қосулы.

- Дайындау үдерісі іске қосылмаған.

ЕСКЕРТПЕ

Шлангілердің зақымдалу қаупі!

Тарту кезінде беру және суытқыш сұйықтықтың ағу шлангілері зақымдалуы мүмкін.

  - Әрқашан шлангілерді келте құбырдың артында ұстаңыз.

- Үлкен диаметрлі бакқа (А) суытқыш сұйықтықтың ағуына арналған шлангіні және бакқа суытқыш сұйықтық беретін жіңішке шлангіні (В) тартыңыз.

| 44 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 5 Пайдалануға беру |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 5.2 Құрылғыны пайдалануға беру |

2. Бак қақпағының құлпын ашып (C), сүзгіні суырып алыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Көбіктің пайда болуына жол бермеңіз!

Тазартқыш заттарды пайдалану көбіктің қажетсіз пайда болуына әкеледі.

➢ Тазартқыш заттарды пайдаланбаңыз.

3. Бакқа (max, D) белгісінен су толтырыңыз (10 л-ге жуық).

ЕСКЕРТПЕ

Беткейлердің зақымдалуы!

Жылтыратуға арналған DENTATEC заты сұйылтылмаған күйінде пластикалық беткейлерді улауға қабілетті және түсін өзгертеді.

➢ DENTATEC затын аппаратқа қоймаңыз. ➢ DENTATEC-ті төгіп алмаңыз.

4. Бакқа 250 л-ге жуық DENTATEC құйыңыз. Компоненттердің арақатынасы: 1 л суға 0,025л  DENTATEC заты.

5. Бакқа сүзгіні орнатыңыз.

6. Бактың қақпағын жауып, құлыпты бекітіңіз.

7. Үлкен диаметрлі бакқа (А) суытқыш сұйықтықтың ағуына арналған шлангіні және бакқа суытқыш сұйықтық беретін жіңішке шлангіні (В) қайта жалғаңыз

- Аппаратты қосу мен өшіру

ЕСКЕРТПЕ

Аппаратты төмен температурада пайдалануға тыйым салынады!

Егер аппарат салқын жердег жұмыс бөлмесіне келтірілсе, мұнда ылғал конденсациясы басталуы мүмкін, мұның өзі қысқы тұйықталуға әкелуі мүмкін.

Аппаратта төмен температурада кейде қателік туралы хабарлама бере алатын бөлшектерді майлау үшін майлау жинақтағыштары қарастырылған.

✔ Аппаратты бөлме температурасында орнатыңыз.

- Аппараттың температурасы бөлме температурасымен теңесуін және аппараттың толық кебуін күте тұрыңыз (кемінде бір сағат).

Аппарат құрғады, енді оны пайдалануға беруге болады.

ЕСКЕРТПЕ

Желілік кернеуді баптаудың қажеті жоқ. Аппарат желілік кернеуді автоматты түрде баптайды.

| 64 78 791 D3608 | 45 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 5 Пайдалануға беру | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 5.2 Құрылғыны пайдалануға беру | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

Аппаратты қосу

✔ Аппарат электр қорегі желісіне қосылған.

1. Аппараттың артқы қабырғасындағы бас ажыратқышты сол жақтан І қалпына (Қосу) келтіріңіз.

10-15секундтан кейін алыңғы жарықдиод жасыл түспен жанады.

2. Алдыңғы панелдегі бас ажыратқышты басыңыз.

Аппарат қосылады, өңдеу камерасы ақ немесе сары

түспен жанады (егер дайындаманы ұстағышы консоль қапсырмасымен бірге бір деңгейде тұрса ғана ақ түспен жанады).

Аппаратты ажырату

✔ Аппарат өңдеу үдерісін аяқтады.

➢ Алыңғы панелдегі қорек ажыратқышты басыңыз.

Сіз оны жібере салысыңызбен, аппарат өшеді.

  - Аппаратты орнату мен пішіндік үйлесімі

- Аппаратты орнату

Аппаратты пайдалануға беруден бұрын, сіз ДК-мен қосылысты орнатуыңыз керек. Бұл  „ДК/ интерфейстерді қосу [→34] тарауында сипатталған“.

МАҢЫЗДЫ

inLab MC X5 бағдарламасын статикалық және динамикалық ІР-мекенжаймен пайдалануға болады.

inLab MC X5 дайындаушы-заводта әрқашан статикалық ШР-мекенжаймен пішіндік үйлеседі. Стандартты IP-мекенжай: 192.168.230.xy. Х және y орындарында әрқашан аппараттың соңғы нөмірінің соңғы екі цифры көрінеді. Сериялық нөмір артқы қабырғадағы жапсырмада келтірілген. Егер сериялық нөмір "00"-ге аяқталса, xy мағынасы әрқашан "100"-ге тең болады.

Желілік картаның MAC-мекенжайы аппараттың пішіндік үйлесім мәзірінде көрінеді.

IP пішіндік үйлесімін өзгерту үшін, ДК желілік картасын статикалық ІР-мекенжаймен тікелей қосу керек. inLab-4 бағдарламасын пайдаланылатын ДК желілік мекенжайы – 192.168.230.101. Желі тармағының бетпердесі

255.255.255.0.

| 46 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 5 Пайдалануға беру |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 5.2 Құрылғыны пайдалануға беру |

- Құрылғыны автоматты іздестіру

  - Аппарат тікелей Ethernet ДК кабельмен қосылған

  - Аппарат қосулы.

  - "inLab CAM" бағдарламасын іске қосыңыз.

  - Тінтуірдің курсорын терезенің үстіңгі жиегіне бғыттаңыз немесе Іске қосу терезесі түймешігін шертіңіз.

  - Жүйелік мәзірдегі "Пішіндік үйлесім" түймешігін шертіңіз.

  - " Машинаны және аспаптық науаны басқару " түймешігін шертіңіз.

  - "Жаңа құрылғыларды іздестіру" түймешігін шертіңіз.

    - ДК-ға қосылған барлық құрылғыларды тану іске асырылады.

  - Жаңа құрылғының атын енгізіңіз.

- Құрылғыны қолмен іздестіру

✔ Аппарат тікелей Ethernet ДК кабельмен қосылған.

. ✔ Аппарат қосулы.

  - "inLab CAM" бғдарламасын іске қосыңыз.

  - Жүйелік мәзірдегі "Пішіндік үйлесім" түймешігін шертіңіз.

  - "Машинаны және аспаптық науаны басқару " түймешігін шертіңіз.

  - "Құрылғыны қосыңыз (қолмен)" түймешігін шертіңіз.

  - "Желіні" таңдаңыз.

  - Желілік мекенжайды енгізіңіз.

  - "Ok" түймешігін шертіңіз.

    - Бағдарлама құрылғыға жүгінуге тырысып жатыр.

Егер қосылысты орнату мүмкін болмаса, қосылыс сапасын тексеріңіз. Қажет болған жағдайда, білікті техникке жүгініңіз.

- Аппаратты жою

Егер аппарат енді қажет болмаса (мысалы, ауыстырған жағдайда), сіз оны тізімнне жоя аласыз.

✔ Құрылғы пайдаланудан шығарылды.

- Жүйелік мәзірдегі "Пішіндік үйлесім" түймешігін шертіңіз.

- " Машинаны және аспаптық науаны басқару " түймешігін шертіңіз.

- Өзіңіз жойғыңыз келген аппаратты шертіңіз.

- "Құрылғыны жою" түймешігн шертіңіз.

Жүйе сізден аппаратты жою керек пе деп сұрайды.

- "Иә" түймешігін шертіңіз.

- Аппарат жойылады.

| 64 78 791 D3608 | 47 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 5 Пайдалануға беру | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 5.2 Құрылғыны пайдалануға беру | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

- Аппараттың пішіндік үйлесімі

"inLab CAM"  бағдарамасының"Машинаны және аспаптық науаны басқару"  тарауында кейіннен аппараттың түрлі баптауларын өзгертуге болады.

- Жүйелік мәзірдегі "Пішіндік үйлесім" түймешігін шертіңіз.

- "Машинаны және аспаптық науаны басқару" түймешігін шертіңіз.

- Пішіндік үйлестіргіңіз келген аппаратты шертіңіз.

inLab MC X5

Мәзірдің "inLab MC X5" / тармағының көмегімен аппараттың атын келесі баптаулармен өзгертуге болады:

  - Аты/сипаттамасы

  - Қосылыстарды баптау

– ІР автоматты түрде баптау

– ІР қолмен баптау

  - Сорғыш

– Sirona сорғышы (сорғыш агрегат)

– Сыртқы сорғыш (сорғыш агрегат)

  - Сыртқы бак

- Қосылыстарды баптау ІР қолмен баптау

Аппаратты желіге ықпалдастыру үшін ІР-мекенжайды өзгертуге болады. Бұл үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Аппаратты ДК inLab 4-пен тікелей жалғаңыз (Аппаратты орнатуды [→46] қараңыз).

2. Егер сіз статикалық IP-мекенжайды өзгерткіңіз келсе,

"Құрылғының баптауларын басқару" түймешігін басыңыз.

3. Жергілікті желінің пішіндік үйлесіміне сәйкес желілік баптауларды енгізіңіз.

4. Желінің жаңа баптауларын растау үшін, өзгертілген баптауларды сақтамау мақсатында "Ok" түймешігін басыңыз – "Болдырмау".

5. Ethernet кабелін ДК-дан ажыратыңыз және аппаратты жергілікті желінің ағытпасына қосыңыз (ДК/ интерфейстерді қосуды [→34] қараңыз).

| 48 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 5 Пайдалануға беру |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 5.2 Құрылғыны пайдалануға беру |

ІР автоматты баптау

Аппаратты ІР-мекенжай  DHCP серверінен автоматты түрде берілетіндей етіп DHCP серверімен желіге ықпалдастыруға болады. Бұл үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Аппаратты ДК inLab 4-пен тікелей жалғаңыз (Аппаратты орнатуды [→46] қараңыз).

2. Егер сіз ІР-мекенжайды автоматты түрде қосқыңыз келсе, "Құрылғы баптауларын басқаруды" басыңыз.

3. Содан кейін "ІР автоматты басқаруды" шертіңіз.

МАҢЫЗДЫ

Аппарат қосылатын желіде ШР-мекенжайларды беруге арналған DCHP белсенді сервері бар екендігіне көз жеткізіңіз.

- Желінің жаңа баптауларын растау үшін, өзгертілген баптауларын сақтамау үшін "Ok" түймешігін басыңыз - «Болдырмау».

- Егер сіз баптауды "Автоматты баптауға" ауыстырсаңыз, Ethernet кабелін ДК-дан ажыратып, аппаратты жергілікті желінің ағытпасына қосыңыз.

- Егер сіз бұрынғы баптауларға оралғыңыз келсе,

" IP қолмен баптауға" көшіңіз.

МАҢЫЗДЫ

Егер аппарат "ІР автоматты баптау" режимінде тұрса және DHCP белсенді серверін таппаса, IP-мекенжай автоматты түрде 192.168.230.1-ге оралады. Содан кейін аппаратты тікелей ДК-ға қосуға, "Құрылғыны қосу (қолмен" функциясының көмегімен қосуға және пішіндік үйлестіруге болады.

| 64 78 791 D3608 | 49 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 5 Пайдалануға беру | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 5.2 Құрылғыны пайдалануға беру | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

- Сорғыш

"Сору" параметрінің көмегімен пайдаланылатын сору түрін көрсетуге болады.

    - "Sirona": Сіз inLab MC X5 үшін қосымша сорғышты пайдаланып тұрсыз. Осы нұсқаны таңдап, сорғышты аппаратқа қосыңыз (интерфейстік кабельмен бірге). Сорғышты қосу мен өшіру үшін inLab MC X5 бағдарламасымен байланыс автоматты түрде іске асырылады.

    - "Басқалар": Сіз басқа өндірушінің сорғышын пайдаланып тұрсыз. Осы нұсқаны таңдап, сору жүйесі талаптарға сәйкес екендігіне көз жеткізіңіз (Сорғышқа қойылатын талаптарды [→29] қараңыз). Бұл жағдайда сорғышты әр үдеріс сайын қолмен қосу және өшіру керек.

МАҢЫЗДЫ

«Сыртқы соруғыш» нұсқасын таңдаған кезде, бір үдерістің аясында ылғал және құрғақ өңдеу арасында ауыстыру (мысалы, пластмассаларды өңдегенде) бұл жағдайда белсенді емес екендігін ескер керек.

- Сыртқы бак

Егер сіз суытқыш сұйықтықтың багын жалғасаңыз, ылғал өңдеуді пайдалану үшін осы нұсқаны таңдаңыз.

МАҢЫЗДЫ

Егер осы нұсқа белсендірілмесе, ылғал өңдеу үдерісін іске қосуға (мысалы, шыны керамика) болмайтынын есте тұтыңыз.

| 50 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 6 Басқару |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 6.1 Белсендіру |

  - Басқару

- Белсендіру

ЕСКЕРТПЕ

Пайдаланушының нұсқаулығын сақтау керек.

inLab CAM SW бағдарламасын пайдаланушының нұсқаулығындағы нұсқауларды ұстаныңыз.

Белсендіру қадағалардың қызметін тексеру және өңдеу камерасындағы жылжитын компоненттердің орнын тексеру үшін қажет. Белсендіру тігілген БЖ арқылы автоматты түрде атқарылады. Толық белсендіру әрқашан машинаны алғашқы тапсырманы тікелей іске қосу алдында қосқан соң орындалады. Қысқартылған белсендіру әрбір жаңа тапсырма алдында жүргізіледі.

ЕСКЕРТПЕ

Дайындаманы ұстағыштың орналасқан орнын сақтау керек.

Дайындаманы ұстағыштың жылжымалы екі өсі бар. Орнын қолмен өзгерту кезінде, әр белсендірген сайын аспапты ұстағыш көлденең қалыпта, яғни консольдың қапсырмасымен бір деңгейде тұрғанына көз жеткізу керек. Осыдан кейін камераның жарығы ақ түске енеді.

| 64 78 791 D3608 | 51 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 6 Басқару | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 6.2 Өндірістік үдерістер | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

6.2 Өндірістік үдерістер

Әр үдеріс алдында барлық қажетті қосылыстар тиісті дәрежеде орындалғанына көз жеткізіңіз, сору жүйелерінің қызмет атқаруын, сығымдалға ауа мен су берілуін тексеріңіз.

МАҢЫЗДЫ

Кез келген өндірістік үдерістерде  материалды тиісті өндіруші құрастырған нұсқаулықтарға сүйеніңіз.

ЕСКЕРТПЕ

Үдеріс пен мәрелік өңдеу аяқталған соң (мысалы, пісіру, уландыру мен күйдіру, тегістеу), өңделген қайта жаңғыртуларды қараңыз. Материалды тиісті өндіруші құрастырған талаптар мен нұсқаулықтарды қараңыз.

- Үдеріс типтері

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Қайта жаңғырту мен материал қалдықтарының өткір жиектерінен жарақат алу қаупі.

Қайта жаңғырту мен материал қалдықтарының өткір жиектерінен жарақат алу қаупі бар.

- Өңдеп болған соң, қайта жаңғырту мен материал қалдықтарын абайлап шығарып алыңыз.

- Өңдеу камерасын тазалағанда, материал қалдықтарының жиектері өкір болуы мүмкін.

Дайындау үшін түрлі үдетістер қолданылады. Олар аспаптармен және аппараттағы тиісті ұстағыштармен өңделетін материалдармен ерекшеленеді.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Кесетін және жылтырататын аспаптардан жарақат алу қаупі бар.

Бөлшектердің өткір жиектеріне, сондай-ақ өткір кесетін және жылтырататын аспаптарға тілінуі мүмкін.

| 52 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 6 Басқару |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 6.2 Өндірістік үдерістер |

- Ажарландыру

Жылтырата өңдеу ылғал режимде жүргізіледі. Суытқыш сұйықтық багымен тұмшалапы бекітілуін, сондай-ақ бактың толу деңгейін (min / max) тұрақты тексеріп отырыңыз. Жылтырату үшін келесі аспаптарды пайдаланыңыз.

| Аспап | Иллюстрация | Сақинаның түсі | REF |
| --- | --- | --- | --- |
| Алмас 1,4 |  | Ақ | 6478015 |
| Алмас 1,2 |  | Ақ | 6478023 |
| Алмас 2,2 |  | Ақ | 6478007 |
|  | Материалды тиісті өндірушінің құрастырған өңдеу жөніндегі нұсқаулыққа сүйеніңіз |

| 64 78 791 D3608 | 53 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 6 Басқару | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 6.2 Өндірістік үдерістер | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

- Фрезерлеу

Фрезерлік өңдеу ылғал, сондай-ақ құрғақ режимде жүргізіледі. Суытқыш сұйықтық багы мен сорғыш жүйемен қосылыстардың тұмшаланып бекітілуін тұрақты тексеріп отырыңыз. Фрезерлеу үшін тиісті материалға орай кестее келтірілген келесі аспаптарды пайдаланыңыз. Сондай-ақ  inLab CAM камерасында аспаптарды ауыстырудың диалогтық терезесіндегі нұсқаулықтарға сүйеніңіз.

| Аспап | Иллюстрация | Сақинаның түсі | REF |
| --- | --- | --- | --- |
| Бор 0.5 PMMA |  | Қызыл | 6478114 |
| Бор 1,0 PMMA |  | Қызыл | 6478106 |
| Бор 2,5 PMMA |  | Қызыл | 6478098 |
| Бор 0.5 ZrO2 |  | Сары | 6478056 |
| Бор 1,0 ZrO2 |  | Сары | 6478049 |
| Бор 2,5 ZrO2 |  | Сары | 6478031 |
| Бор 0.5, композиттік |  | Көк | 6478171 |
| Бор 1,0, композиттік |  | Көк | 6478163 |
| Бор 2,5, композиттік |  | Көк | 6478155 |

Фрезерлеу басталғанға дейін өңдеу камерасына елек орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Материалды тиісті өндірушінің құрастырған өңдеу жөніндегі нұсқаулыққа сүйеніңіз.

- Ылғал өңдеу

МАҢЫЗДЫ

Ылғал өңдеу алдында міндетті түрде бактың аппаратпен қосылғанына, толтырылғанына және жұмысқа дайын екендігіне, сүзгінің орнатылғанына көз жеткізіңіз. Барлық қосылыстардың тұмшаланып бекітілгенін тұрақты тексеріңіз.

| 54 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 6 Басқару |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 6.2 Өндірістік үдерістер |

- Құрғақ өңдеу

Құрғақ өңдеу үшін міндетті аппараттың сорғыш келте құбырына Sirona сорғышы немесе басқа өндірушінің сорғыш жүесі қосылғанына көз жеткізіңіз. Егер Sirona сорғышы қосылған болса, оны автоматты режимге ауыстырыңыз. Аппарат сору жүйесін автоматты түрде басқарады және бақылайды.

| 64 78 791 D3608 | 55 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 6 Басқару | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 6.2 Өндірістік үдерістер | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

6.2.2  Аспап дүкені

FG

A

E

H

B

C

D

H

FG

B

A

C

| E | D |  |
| --- | --- | --- |

Аспап дүкені құрсауланған (C)

Аспап дүкені құрсауланған (C)

- Аспап дүкені

B      Аспап дүкенінің ұстағышы

- Асппа дүкенінің бөгегіші

D      Асппа дүкенінің түсті индексі

E      Асппа дүкенінің тұтқасы

- Аспап имитаторы

G      Асппа ұзындығының прецизиялық қадағасы

- Асппа дүкенінің қақпағы

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Өңдеу камерасында жарақат алу қаупі бар

Өткір аспаптар мен жылжитын бөліктер тілінген жаралар мен жаншылуларға себеп болуы мүмкін.

➢ Өткір аспаптар мен жылжитын бөліктерге қол тигізбеңіз.

| 56 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 6 Басқару |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 6.2 Өндірістік үдерістер |

Аспап дүкенін шығарып алу мен орнату

Аспаптық дүкенді орнату мен шығарып алу үшін, тұтқаны (E) және бағыттаушыны пайдаланыңыз. Дүкенді бекіту үшін бөгегіш (C) пайдаланылады.

1. Аппараттағы аспап дүкенін ауыстыру үшін, inLab CAM бағдаралмасынан "Пішіндік үйлесімді" басыңыз.

2. "Қосымша құрылғыларды" таңдап, дүкенді ауыстырғыңыз келген inLab MC X5 аппаратын басыңыз.

3. "Аспапты ауыстыруды" таңдап, бағдарламаның диалогтық терезесіндегі нұсқауларға сүйеніңіз.

Аспап дүкендерін басқару

Аспап дүкенінде еркін толтырылатын алты нөмірленген орын бар, оларды inLab CAM („Пішіндік үйлесім /Қосымша құрылғылар/ inLab MC X5 / Машинаны және аспаптық науаны басқару/ Instrument tray database“) бағдарламасының көмегімен жеке-жеке толтыруға болады.

Түрлі материалдар үшін бірнеше дүкен жасауға болады. Бағдарлауды оңайлату үшін, оларды түсті индекстің (D)көмегімен әр түрлі түстермен белгілеуге болады.

Аспаптың имитаторы

Аспаптың имитаторы (F) әрқашан аспап дүкенін ұстағышында тұрады, оны алып тастауға болмайды. Имитатор шпиндельді қорғайда және аппарат тоқтап қалған кезде автоматты түрде қармалады. Осы себепке орай аппаратты сығымдалған ауа беру жүйесінен ажыратуға тыйым салынады, өйткені бұл жағдайда имитаторды қармау мүмкін болмайды. Имитатордың жанында орналасқан прецизиялық қадаға (G), аспаптың ұзындығын тексеру қызметін атқарады, соған орай аспапты сәйкестендіруге болады. Қадағаны таза ұстау керек.

Аспап дүкенінің қақпағы

Аспап дүкенінің қақпағы (H) бағдарламада аспапты немесе дүкенді ауыстыру функциялары автоматы түрде ашылады немесе жабылады. Өңдеу барысында қақпақ жабулы қалуы тиіс.

Аспап дүкеніне әр материал үшін 3 стандартты аспапты орнатуға болады („Аспаптардың қолжетімді комбинацияларын“ қараңыз). Басқа жерлерге сол типтегі аспапты орнатуға болады. Үдеріс барысында аспап жоғалған немесе тозған жағдайда, аппарат сол типтегі тісті аппаратты пайдаланады.

Сонымен қатар аспап дүкенін түрлі аспаптармен (мысалы, бір материалды өңдеуге арналған 3 жылтыратқыш және 3 фрезерлік асппапен) жабдықтауға болады.

Бағдарламада таңдалған позициялар мен аспаптарға сәйкес, аспаптар дүкенге аппараттын тыс қолмен орнатылады. Бағдарламада аспапты немесе дүкенді ауыстыруды белсендірген соң, дүкеннің қақпағы автоматты түрде ашылады. Аспаптарды

| 64 78 791 D3608 | 57 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 6 Басқару | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 6.2 Өндірістік үдерістер | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

орнатып, бағдарламада тиісті пәрмен берген соң, қақпақ та автоматты түрде жабылады..

Аспаптарды дүкенге орнату

Аспаптарды дүкенге орнату үшін, келесі әрекеттерді орындау керек:

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Өткір аспаптар мен жылжитын бөліктерден жарақат алу қаупі бар.

Аспаптың кескіштері өте өткір болғандықтан, оларды дүкенге орнату кезінде тілінген жара алу қаупі бар. Сондай-ақ жылжитын бөліктердің арасында қысып тұратын қауіптілік бар.

  - Өңдеу камерасында жұмыс істегенде, өткір аспаптар мен жылжитын бөліктерге қол тигізбеңіз.

- Аппараттың пішіндік үйлесімінің мәзірінде "Instrument tray database" тармағында жаңа аспап дүкенін жасап, 1-6 позицияларға тиісті аспаптарды беріңіз.

МАҢЫЗДЫ

Жылтыратқыш аспаптардың жинағын жасаған кезде, кемінде 3 позиция үш түрлі жылтыратқыш аспаптарды иеленуі тиіс. Фрезерлік аспаптармен дүкен жасаған кезде, кемінде 2,5 мм-лік бір фрезаны және 1,0 мм-лік бір фрезаны материалдың бір типіне арнап орнатуға болады (ZrO2, PMMA немесе пісірілген материал).

- Құрсаудан шығару түймешігімен аппараттың есігін ашыңыз.

- Бөгегішті сағат тілімен 45°-қа бұрып, ұстағыштан дүкенді шығарып алыңыз.

- Дүкенді бағыттаушыдан тұтқадан ұстап шығарыңыз. Дүкендегі әр орында тиісті аспап ұштығымен төмен қарата кіргізілетін серіппелі стакан бар.

- Аспапты жұмыстық жағымен төмен қарата тірек сақинаға дейін кіргізіңіз.

- Орнатылған аспаптарды шығарып алу үшін қоса берілген құрылғы пайдаланылады.

| 58 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 6 Басқару |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 6.2 Өндірістік үдерістер |

- Қолжетімді аспаптар

| Аспап | Иллюстрация | Сақинаның түсі | REF |
| --- | --- | --- | --- |
| Алмас 1.4 |  | Ақ | 6478015 |
| Алмас 1,2 |  | Ақ | 6478023 |
| Алмас 2,2 |  | Ақ | 6478007 |
| Бор 0.5 PMMA |  | Қызыл | 6478114 |
| Бор 1,0 PMMA |  | Қызыл | 6478106 |
| Бор 2,5 PMMA |  | Қызыл | 6478098 |
| Бор 0.5 ZrO2 |  | Сары | 6478056 |
| Бор 1,0 ZrO2 |  | Сары | 6478049 |
| Бор 2,5 ZrO2 |  | Сары | 6478031 |
| Бор 0.5, композиттік |  | Көк | 6478171 |
| Бор 1,0, композиттік |  | Көк | 6478163 |
| Бор 2,5, композиттік |  | Көк | 6478155 |

| 64 78 791 D3608 | 59 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 6 Басқару | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 6.2 Өндірістік үдерістер | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

6.2.3 Бірнеше блоктарды ұстағышқа блоктарды орнату

Аппаратта бір үдеріс аясында бір мезгілде түрлі тегістеу материалдарының 6 блогына дейін өңдеуге болады.

Блоктардың максималл санын орнатқанда (6), олардың өлшемі 14x14-тен кем емес немесе соған тең болуы тиіс. Егер өлшемі

40x19x19 құрайтын болса, бір үдеріс ішінде бір ғана блокты өңдеуге болады.

Әр ауыстырған сайын барлық бөлшектердің жанаспа беткейлерінің тазалығын қадағалаңыз, өйткені кері жағдайда бекіту мен дұрыс орналасу мүмкін болмайды. Материалды таңдаған соң, тиісті өндіруші құрастырған өңдеу жөніндегі нұсқаулықтарға сүйеніңіз.

МАҢЫЗДЫ

Боктарды ұстағышқа орнату кезінде бағдарламаның диалогтық терезесіндегі нұсқауларға сүйеніңіз..

Ұстағыштарға блоктарды аппараттан тыс орнатқан жақсы.

Бірнеше блок ұстағышты орнату

Ұстағыш материал блоктарын бекітуге арналған жеке басқыш винттермен бірге жеткізіледі. Орнату кезінде блоктарды қысу үшін осы аспапты пайдаланыңыз.

1. Қоса берілген басқыш винттерді ұстағыштың тиісті жерлеріне орнатып, орнатуды жалғастырыңыз.

| 60 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 6 Басқару |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 6.2 Өндірістік үдерістер |

2. Пайдаланылмайтын жерлерді бітемемен жауып тастаңыз.

Блоктарды ұстағышқа орнату үшін, келесі әрекеттерді орындаңыз:

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Өңдеу камерасында жарақат алу қаупі бар

Өткір аспаптар мен жылжитын бөліктер тілінген жаралар мен жаншылуларға себеп болуы мүмкін.

    - Өткір аспаптар мен жылжитын бөліктерге қол тигізбеңіз.

  - Таңдалған блокты бағдарламада көрсетілген позицияа тиісті ұстағыштың бекіткішіне орнатыңыз. Ықтимал позициялар блок ұстағыштардың үстіңгі жағында ойылған және нөмірленген.

  - Блок ұстағыштың қысқыш аспабының көмегімен қысқыш винтпен блокты бекітіңіз.

- Дайындаманы орнату (дөңгелек)

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Өңдеу камерасында жарақат алу қаупі бар

Өткір аспаптар мен жылжитын бөліктер тілінген жаралар мен жаншылуларға себеп болуы мүмкін.

➢Өткір аспаптар мен жылжитын бөліктерге қол тигізбеңіз.

Әр ауыстырған сайын барлық бөлшектердің байланыс беткейлерінің тазалығын қадағалаңыз, өйткені қарсы жағдайда бекіту мен дұрыс орналасу мүмкін болмайды. Материалды таңдаған соң, тиісті өндіруші құрастырған өңдеу жөніндегі нұсқаулықтарға сүйеніңіз.

| 64 78 791 D3608 | 61 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 6 Басқару | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 6.2 Өндірістік үдерістер | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

Дайындаманы ұстағыш дөңгелек пішінді түрлі материалдардың дайындамасын орнату үшін қызмет атқарады. Ұстағыштың диаметрі ∅= 98,5 мм-ді құрайды. Ұстағыш автоматты түрде жүктеу және түсіру қалпына келеді.

Дайындаманы ұстағышқа орнату үшін келесі әрекеттерді жасаңыз:

- Құрсаудан шығару түймешігімен аппараттың есігін ашыңыз.

  - Шпиндель мен дайындаманың ұстағышы қазірдің өзінде жүктеу қалпына келтірілді.

A

- Ұстағыштың бекіткіш кілтінде тұрған үш винтті (A) аспап ұстағышқа арналған динамометриялық кілтпен бұраңыз.

- Бекіткіш сақинаны сағат тіліне қарсы бұрып, ұстағыштан сақинаны суырып алыңыз.

| 62 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 6 Басқару |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 6.2 Өндірістік үдерістер |

МАҢЫЗДЫ

Егер дайындамада орналасуға арналған белгі болса, ол дайындаманы ұстағышындағы ойылған белгімен дәл сәйкес келуі тиіс.

- Өңделуі тиіс дайындаманы төсеп, дайындаманың тегіс жатқанына және қиғашталмағанына көз жеткізіңіз. Байланыс беткейлерінің тазалығына көз жеткізіңіз.

Әлі өңделмеген дайындаманы төсеген соң, дайындаманы ұстағыштағы оюмен бірге орнылыстару үшін белгіні үйлестіріңіз. Бұл белгі дайындаманы одан әрі орнату үшін маңызды.

Өңделіп қойған дайындаманы орнату кезінде, дайындама мен ұстағыштағы белгілердің сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.

- Дайындаманы бекіту үшін, ұстағышқа бекіткіш сақинаны қайта орнатыңыз. Бекіткіш сақинаны сағат тілімен тірелгенге дейін бұраңыз.

| 64 78 791 D3608 | 63 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 6 Басқару | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 6.2 Өндірістік үдерістер | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

- Аспапты ұстағыштың динамометриялық кілтімен бекіткіш сақинасының винтін кезек-кезек аздап тартыңыз. Бекіткіш кілттің тегіс жатқандығына және қиғаштанбағанына көз жеткізіңіз. Егер сақина параллель орналасса, алдымен үш винті (толық кезеңмен емес) тартыңыз, содан кейін ғана бірінен соң бірін динамометриялық кілтпен және берілген кезеңмен тартыңыз. Винттерді сырт еткен дыбыс естілгенге дейін тарту керек. Дайындаманы бекіту үшін Sirona дайындаманы ұстағыштарына арналған қоса берілетін динамометриялық кілтті ғана пайдаланыңыз.

- Дайындаманы төсеп және бекіткен соң, аппараттың есігін жауып, бағдарламаның нұсқауларына сүйеніңіз.

| 64 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 6 Басқару |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 6.2 Өндірістік үдерістер |

- Бірнеше блоктардың ұстағышын орнату

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Өңдеу камерасында жарақат алу қаупі бар

Өткір аспаптар мен жылжитын бөліктер тілінген жаралар мен жаншылуларға себеп болуы мүмкін.

➢ Өткір аспаптар мен жылжитын бөліктерге қол тигізбеңіз.

Әр ауыстырған сайын барлық бөлшектердің байланыс беткейлерінің тазалығын қадағалаңыз, өйткені қарсы жағдайда бекіту мен дұрыс орналасу мүмкін болмайды. Материалды таңдаған соң, тиісті өндіруші құрастырған өңдеу жөніндегі нұсқаулықтарға сүйеніңіз.

Материалдың блоктарын өңдеу үшін, дайындаманы ұстағышты бірнеше блоктардың  ұстағышымен жабдықтауға және оған түрлі блоктарды орнатуға болады („Бірнеше блоктарды ұстағышқа блоктарды орнатуды [→60]“ қараңыз).

Дайындаманы ұстағышқа бірнеше блоктардың ұстағышын орнату үшін келесі әрекеттерді жасаңыз:

- Құрсаудан шығару түймешігімен аппараттың есігін ашыңыз.

  - Шпиндель мен дайындаманың ұстағышы қазірдің өзінде жүктеу қалпына келтірілді.

| 64 78 791 D3608 | 65 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 6 Басқару | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 6.2 Өндірістік үдерістер | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

A

- Ұстағыштың бекіткіш кілтінде тұрған үш винтті (A) аспап ұстағышқа арналған динамометриялық кілтпен бұраңыз.

- Бекіткіш сақинаны сағат тіліне қарсы бұрып, ұстағыштан сақинаны суырып алыңыз.

| A | Бірнеше блоктардың ұстағышы, төменнен қарағандағы түрі | B | Бірнеше блоктардың ұстағышы, төменнен қарағандағы түрі |
| --- | --- | --- | --- |

- Бірнеше блоктардың ұстағышын төсеп, қиғаштабағанына көз жеткізіңіз. Байланыс беткейлерінің тазалығына көз жеткізіңіз. Блок ұстағыштардың ойығы бірнеше блоктарды ұстағыштың астыңғы, ойылмаған жағында тұру керектігін ескеріңіз. Бекіткіштегі блокты аздап айналдыра отырып,блок ұстағышты бекітілгенге дейінгі түпкі қалпына бұрыңыз.

| 66 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 6 Басқару |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 6.2 Өндірістік үдерістер |

- Блок ұстағыштарды бекіту үшін, дайындаманы ұстағышына беіткіш кілтті қайта орнатыңыз. Бекіткіш кілтті сағат тілімен тірелгенге дейін бұрыңыз.

| 64 78 791 D3608 | 67 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 6 Басқару | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 6.2 Өндірістік үдерістер | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

  - Аспапты ұстағыштың динамометриялық кілтімен бекіткіш сақинасының винтін кезек-кезек аздап тартыңыз. Бекіткіш кілттің тегіс жатқандығына және қиғаштанбағанына көз жеткізіңіз. Егер сақина параллель орналасса, винттерді динамометриялық кілтпен және берілген кезеңмен тартыңыз. Винттерді сырт еткен дыбыс естілгенге дейін тарту керек. Дайындаманы бекіту үшін Sirona дайындаманы ұстағыштарына арналған қоса берілетін динамометриялық кілтті ғана пайдаланыңыз.

  - Блок ұстағыштарды төсеген және бекіткен соң, аппараттың есігін жауып, бағдарламаның нұсқауларына сүйеніңіз.

- Іске қосу үдерісі

Бағдарламаның нұсқаулықтарына сүйеніңіз.

| 68 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 7 Техқызмет көрсету және тазалау |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 7.1 Күтім жасау, тазалау және зарарсыздандыру құралдары |

7 Техқызмет көрсету және тазалау

ЕСКЕРТПЕ

Ұлттық нұсқауларды ұстану керек!

Кейбір елдерде пайдаланушының электр аспаптарының немесе жүйелердің қауіпсіз жұмыс атқаруын тұрақты бақылауы бойынша заңнамалық нұсқаулар бар.

ЕСКЕРТПЕ

Техникалық қызмет көрсетуді тұрақты жүргізіңіз!

Техникалық қызмет көрсетуді аталған мерзімде тұрақты жүргізіңіз (қараңыз).

ЕСКЕРТПЕ

Қателіктер туралы хабарламаларды ескеріңіз!

Егер дисплейде немесе бағдарламалық жасқтамада қателіктер туралы хабарлама көрсетілсе, сіз оған мән беруіңіз тиіс. Егер Сіз бағдарлама қажет еткен әрекеттерді атқарсаңыз, бірақ хабарлама жойылмаса, сервистік техникті шақыртыңыз.

- Күтім жасау, тазалау және зарарсыздандыру құралдары

ЕСКЕРТПЕ

Sirona фирмасы рұқсат еткен күтім жасау, тазалау және зарарсыздандыру құралдары

Sirona фирмасы рұқсат еткен күтім жасау, тазалау және зарарсыздандыру құралдарын ғана пайдаланыңыз!

Тұрақты жаңартылатын рұқсат етілген құралдардың тізімін Интернеттен «www.sirona.com» сайтына кіріп табуға болады. Техникалық құжаттама алу үшін онлайын-порталға кіру мақсатында "SERVICE" / "Technical Documentation"  мәзір тармақтарының навигациялық панелдерімен жүріп отыру керек. Портал тікелей http://www.sirona.com/manuals мекенжайына орналасқан.

"General documents" мәзірін шертіп, "Care, cleaning and disinfection agents"  құжатын ашыңыз.

Егер Сіздің Интернетке кіру мүмкіндігіңіз болмаса, осы тізімге тапсырыс беру үшін стоматологиялық практиканы қамтамасыз ететін фирмаға жүгініңіз.

REF 59 70 905

| 64 78 791 D3608 | 69 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 7 Техқызмет көрсету және тазалау | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 7.2 Техникалық қызмет көрсету аралықтары | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

- Техникалық қызмет көрсету аралықтары

| Аралық | Жұмыстар |
| --- | --- |
| Әрбір ылғал өңдеу алдында | Бактағы суытқыш сұйықтықтың деңгейін min / max белгілері бойынша тексеру, қажет болған жағдайда суытқыш сұйықтықты толтыра құю |
| Күн сайын (ұсынылады) | Әр жұмыс күнінің соңында (шаңсорғышпен және (немесе) шүберекпен) өңдеу камерасын тазалау. |
|  | Жұмыс күнінің соңында нұсқаулыққа сәйкес қысқыш патронды тазалау |
| Апта сайын | inLab CAM бағдарламасының таңдалған папкасындағы толық өңделген дөңгелек дайындамалар мен блоктар туралы (файлдар *.blc) деректерді мұрағаттау мен редакциялау. |
|  | inLab CAM бағдарламасының таңдалған папкасындағы қайта жаңғыртулар туралы деректерді мұрағаттау мен редакциялау. |
|  | Суытқыш сұйықтықтың тозаңдатқыштарын тексеру, қажет |
|  | болған жағдайда - тазалау. |
|  | Реттеуіші бар сүзгіні тексеру, қажет болған жағдайда – тазалау. |
|  | Сорғыш сильфонның тиісті дәрежеде қызмет атқаруын тексеру. |
|  | Нұсқаулыққа сәйкес қысқыш патронды тазалау. |
| Ай сайын | Шпиндельдегі үстіңгі сорғыш шлангіні тексеру мен тазалау. |
|  | Төменгі сорғыш шлангіні тексеру мен тазалау. |
|  | Суытқыш сұйықтықтың тзаңдатқыштарын тексеру – қажет болған жағдайда – тазалау керек. |
|  | Суытқыш сұйықтықтың сүзгісін ауыстыру. |
|  | Суытқыш сұйықтықты ауыстыру. |
|  | Реттеуіші бар сүзгідегі конденсатқа арналған сыйымдылықты тексеру, қажет болған жағдайда – конденсатты төгу керек. |
|  | Аппаратты сыртынан тазалаңыз. |

- Беткейлерді тазалау

ЕСКЕРТПЕ

Желдеткіш саңылауларға сұйықтықтардың келіп түсуіне жол бермеңіз!

- Зарарсыздандыру

Беткейді зарарсыздандыруға арналған заттармен беткейді зарарсыздандырыңыз (сүрту әдісімен зарарсыздандыру).

Қолданудағы шектеулер туралы дайындаушылардың нұсқауларын сақтаңыз.

| 70 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 7 Техқызмет көрсету және тазалау |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 7.4 Аспаптық шпиндельге техникалық қызмет көрсету |

- Дәрі-дәрмектерге төзімділік

Көптеген дәрі-дәрмектер жоғары концентрациясы мен қолданылатын белсенді заттарына орай беткейді ерітуі, улауы, жарықтандыруы немесе бояуы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ

Беткейдің зақымдалуы

Бірден беткейді ылғал майлықпен және тазартқыш затпен тазалаңыз.

- Тазалау

Әрқашан кәдімгі бейтарап тазартқыш затпен лас заттардың және тазартқыш заттардың қалдықтарын жойыңыз.

- Аспаптық шпиндельге техникалық қызмет көрсету

Осы шпиндель жоғары жиілікті болып табылады (SF шпинделі) .

Болат мойынтіректер

SF шпинделінің мойынтіректік консистенттік майлауы бүкіл қызмет атқару мерзіміне арналған. Сөйтіп, мойынтіректер техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді.

Шариктік мойынтіректерді майламаңыз.

SF шпинделінің саңылауына консистенттік майлаудың, майлар мен тазартқыш заттардың келіп түсуіне жол бермеңіз.

| 64 78 791 D3608 | 71 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 7 Техқызмет көрсету және тазалау | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 7.4 Аспаптық шпиндельге техникалық қызмет көрсету | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

Техникалық қызмет көрсету

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Жарақат алу және (немесе) аппараттың зақымдалу қаупі Келесі сақтық шараларын сақтаңыз:

- Жөндеу мен техникалық қызмет көрсету – осы пайдалану нұсқаулығында сипатталғаннан басқа – білікті мамандар ғана атара алады.

- Жөндеу мен техникалық қызмет көрсету басталғанға дейін аспаптық шпиндель орнатылған аппаратты тоқтатыңыз.

- Ешбір жағдайда шпиндельді тазалау үшін ультрадыбысты, бу ағысын, сығымдалған ауаны және т.б. пайдаланбаңыз.

- Міндетті түрде тазалауға арналған жинақтан қылқаламды пайдаланыңыз.

- Ешбір жағдайда шпиндельдің ішіне тазартқыш заттардың келіп түсуіне (мысалы, спрей, еріткіштер және т.б.) жол бермеңіз.

- Фирмалық қысқыш патронды ғана пайдаланыңыз.

SF шпинделін техникалық қызмет көрсету бойынша кез келген жұмысты орындау үшін тоқтату керек.

Жұмысты бастағанға дейін SF шпинделінің білігі мүлдем жылжымайтындығына көз жеткізіңіз. Техникалық қызмет көрсету басталғанға дейін „Техқызмет көрсету және тазалау“ тарауын мұқият оқып шығыңыз. Үйретілген мамандар ғана SF шпинделіне қызмет көрсете алады. Қауіпсіздік техникасының барлық нұсқаулықтары мен ережелерін сақтау қажет.

Тазалау

Жұмыс күнінің бас кезінде барлық беткейлердің таза және онда тозаң, майлау, суытқыш сұйықтық, материал қалдықтары мен металл бөлшектердің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

Беткейлер зақымдалмаған болуы тиіс.

.

| 72 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 7 Техқызмет көрсету және тазалау |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 7.4 Аспаптық шпиндельге техникалық қызмет көрсету |

- Сервистік жинақ

Аппаратпен бірге SF шпинделіне қызмет көрсетуге арналған сервистік жинақ беріледі. Жинақ келесілерден тұрады:

- Аспаптың имитаторы

- Isoflex Topas NB 52 майлауы

- Тұтқасы бар цилиндрлік шөтке

- Тазалауға арналған киіз құрылғы

- Цангалық кілт SW5.5

- Цангалық кілт SW6.0

| 64 78 791 D3608 | 73 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 7 Техқызмет көрсету және тазалау | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 7.4 Аспаптық шпиндельге техникалық қызмет көрсету | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

- Қысқыш патронды тазалау мен техникалық қызмет көрсету / қысқыш патронды ауыстыру

  - SF шпинделінің сенмді және дәл жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, SF шпинделінің бүкіл беткейі, SF шпинделінің патроны, дайындаманы ұстағыштары мен аспаптың ұстағышы таза болуы тиіс.

  - Жұмыс күнінің бас кезінде барлық беткейлердің таза және онда тозаң, майлау, суытқыш сұйықтық, материал қалдықтары мен металл бөлшектердің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

Беткейлер зақымдалмаған болуы тиіс.

  - Күн сайын жұмысты бастау алдында қысқыш аспабы бар SF шпинделі (өңдеусіз) мойынтіректердің майлауын қыздырып алу үшін оңтайлы айналу жиілігінде автоматты түрде қосылады. Мұнда SF шпинделі жұмыс температурасына дейін қыздырылады. Бұл функция басқару жүйесі арқылы автоматты түрде іске қосылады.

  - SF шпинделін тазалау үшін сығымдалған ауаны, ультрадыбыс пен бу ағысын пайдаланбаңыз. Бұл мойынтірекке лас заттардың келіп түсуіне әкеледі.

Тазалау үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

ЕСКЕРТПЕ

Техникалық қызмет көрсету үдерісін/патрон қысқышын ауыстыруды тоқтатпаңыз!

Егер үдеріс басталып қойса, оны тоқтатпаңыз. Ауыстыру кезінде аппаратты өшірмеңіз және электр қорегін ажыратпаңыз.

- inLab MC X5-ті іске қосыңыз.

- inLab CAM бағдарламасын іске қосыңыз.

- Бастапқы мәзірден "Пішіндік үйлесімді" шертіңіз.

- "Машина мен аспаптық науаны басқаруды" шертіңіз.

- "inLab MC X5-ті" шертіңіз.

- "Қызмет көрсетуді" шертіңіз.

- Spindle Maintenance-ді" шертіңіз.

  - Аппарат шпиндельге техникалық қызмет көрсету қалпына көшеді.

  - Аспаптың имитаторы орнына төселеді.

  - Қысқыш патрон ашық

  - Ауаны бекітуші жабық.

- Сору арнасының пердесін шешіңіз.

| 74 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 7 Техқызмет көрсету және тазалау |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 7.4 Аспаптық шпиндельге техникалық қызмет көрсету |

- Шпиндельден аспаппен бірге қысқыш патронды шығарып алыңыз.

- SF шпиндель білігінің ішкі конусын сервистік жинақтағы киіз құрылғымен тазалаңыз. Ішкі конуста жоңқалар мен лас заттар болмауы тиіс. Содан кейін аспаптың конусын таза жұмсақ шүберекпен немесе таза жұмсақ қылқаламмен тазалаңыз.

- Қысқыш патрон мен патронның нығайтқышын таза жұмсақ қылқаламмен, сондай-ақ цилиндрлік шөткемен тазалаңыз. Сіз сонымен қатар жаңа қысқыш патронды пайдалана аласыз.

ЕСКЕРТПЕ

Қысқыш патронның зақымдалуы

Егер сіз басқа майлауды немесе қысқыш патронды пайдалансаңыз, қысқыш патрон зақымдалуы мүмкін.

- Сервистік жинақтағы консистенттік майлауды ғана пайдаланыңыз.

- Басқа майлауды немесе майды пайдаланбаңыз.

- Тазалап болған соң, қысқыш патронның конусына консистенттік майлаудың жіңішке үлбірін жағыңыз. Бұл сырғуды жақсарту және қысқыш күшін ұлғайту үшін қажет.

| 64 78 791 D3608 | 75 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 7 Техқызмет көрсету және тазалау | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 7.4 Аспаптық шпиндельге техникалық қызмет көрсету | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

  - Шпиндельге патронды бұрап кіргізіңіз. Бұруға арналған құрылғыны сырт еткенше тартыңыз. Бұл айналудың қажетті кезеңіне қол жеткізілді дегенді білдіреді.

  - Шпиндельге алжапқыш тартыңыз.

  - Бағдарламада қызмет көрсетудің аяқталғанын растаңыз.

    - Аппарат аспаптың имитаторын қармайды.

    - Аппарат жүктеу қалпына өтеді.

- Ұзақ тұрып қалған жағдайда

- SF шпиндельдің білігін кемінде әр 3 ай сайын кемінде 10 рет бұрыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Қосалқы жұмыс істеу үдерісін автоматты түрде тоқтатпаңыз!

Бұл үдерісті тоқтатпаңыз. Қосалқы жұмыс істеген кезде, аппаратты өшірмеңіз және электр қорегін ажыратпаңыз.

Автоматтың тұрып қалу уақыты автоматты түрде сақталады.

Ұзақ тұрып қалған соң, шпиндельдің қосалқы жұмыс істеу үдерісі автоматты түрде іске қосылады. Бұл үдеріс аппаратты қосқан соң, іске қосылады, ұзақ тұрып қалған жағдайда, бірнеше минутты алуы мүмкін.

- Сынған немесе төселмеген аспап

Егер өңдеу барысында аспап сынып, автоматты төсеу болмаса, келесі әрекетті жасаңыз:

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Жарақат алу қаупі Сынған аспап ыстық немесе өткір болуы мүмкін.

  - Аспап суығанша күте тұрыңыз.

  - Қорғаныш қолғаптарын тексеріңіз.

- Бағдарламада қысқыш патронға техникалық қызмет көрсету үшін сервистік бағдарламаны белсендіріп, бағдарламадағы нұсқаулықтарға сүйеніңіз.

- „Қысқыш патронды тазалау мен техникалық қызмет көрсету / қысқыш патронды ауыстыру [→74]“ тарауындағы сипаттамасына сәйкес патронды шығарып алыңыз.

- Патроннан аспаптың қалдықтарын шығарып алыңыз.

- „Қысқыш патронды тазалау мен техникалық қызмет көрсету / қысқыш патронды ауыстыру [→74]“ тарауындағы сипаттамаға сәйкес патронды тазалап, оны орнына орнатыңыз.

- Бағдарламаның нұсқаулықтарына қайта сүйеніңіз.

| 76 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 7 Техқызмет көрсету және тазалау |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 7.5 Сору жүйесі |

- Сору жүйесі

- Соратын сильфон

7.5.2

A

Аппарат тозаңды соратын сильфонмен қамтылған. Оның тиісті дәрежеде қызмет атқаруын тұрақты тексеріп отырыңыз. Егер пластиналар зақымдалса, сильфонды ауыстырыңыз.

- Резеңке тұтқалардан ұстап, шпиндельден сильфонды алып тастаңыз.

- Жаңа сильфонды алып (REF 6496686), бекітіңіз: алдымен шпиндельдің ойығына сильфонның артқы бөлігін бекітіңіз.

- Содан кейін сильфон бүкіл шеңбер бойынша бекітілуі үшін алдыңғы екі резеңке тұтқалардан ұстап, шпиндельді сильфонға керіп тартыңыз.

Шпиндельдің сору жүйесі

Аппарат шпиндельдің соратын жүйесімен қамтылған. Ай сайын оның тиісті дәрежеде қызмет атқаруын тексеріп отырыңыз.

- Сору жүйесінің соратын шлангін шпиндельден ажыратыңыз.

Өңдеу камерасындағы шпиндельдің (А) сору жүйесіндегі соратын шлангіні ажыратыңыз.

- Соратын шлангіде қақтардың бар-жоғын тексеріңіз.

- Қажет болған жағдайда шлангіні тазалаңыз (сығымдалған ауамен үрлеңіз).

- Егер шланг зақымдалса, оны тиісті шлангімен ауыстырыңыз (REF 6475029).

- Содан кейін шлангіні шпиндельдің сору жүйесіне және өңдеу камерасына (A) жалғаңыз.

| 64 78 791 D3608 | 77 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 7 Техқызмет көрсету және тазалау | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 7.6 Реттеуіші бар сүзгі | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

7.5.3

B

7.6

A

B

Өңдеу камерасының елегі

Аппараттың өңдеу камерасында материалдың қалдықтарын аулауға арналған елек (B) бар. Електі тұрақты тексеріп отырыңыз.

Егер камераның елегінде өңдеуден кейін жоңқалар мен қалдықтар тым көп қалса, електі суырып алып, оны босатыңыз.

Реттеуіші бар сүзгі

Аппарат жүйедегі ауаны тазалауға арналған реттеуіші бар сүзгімен қамтылған.

Апта сайын сүзгінің дұрыс қызмет атқаруын тексеріп отырыңыз.

- Сеператордың сыйымдылғында (A) конденсаттың жиылып қалғанын тексеріңіз.

- Егер бұл жерде конденсат жиналып қалса, төгу саңылауының тығынын (В) шешіп, оны төгіп тастаңыз.

- Содан кейін тығынды тиісті дәрежеде қайта бұраңыз.

- Сүзгі реттеуішінде 7бар / 102psi қысым көрінетіндігіне көз жеткізіңіз.

| 78 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 7 Техқызмет көрсету және тазалау |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 7.7 Суыту жүйесі |

- Суыту жүйесі

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Жарақат алу қаупі

Бакта қайта жаңғыртудың өткір жиектері және материал қалдықтарының болуынан жарақат алу қаупі бар.

- Өңдеген соң, суытқыш жүйені тазалау немесе ауыстыру кезінде, материалдың өткір қайта жаңғыртуларымен қалдықтарын қадағалаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Суытқыш сұйықтық деңгейін тексеру

Әрбір ылғал өңдеу алдында min / max белгілері бойынша суытқыш сұйықтық деңгейін тексеріңіз. Қажет болған жағдайда, сұйықтықты толтыра құйыңыз (су мен DENTATEC заттарының қоспасы аталған үлесте ).

Ылғал өңдеу үшін аппарат суыту жүйесімен жабдықталған. Оны тұрақты тексеру және қызмет көрсету қажет. Жүйе суытқыш заттарды тозаңдатқыштардан және бактан тұрады.

- Суытқыш сұйықтықтың тозаңдатқыштары

Аспапты суыту үшін аппаратта суытқыш сұйықтықтың үш тозаңдатқышы бар.

Ай сайын тозаңдатқыштардың тиісті дәрежеде қызмет атаруын тексеріп отырыңыз. Бұл үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Шпиндельден сильфонды алып тастаңыз („Соратын сильфонды [→77]“ қараңыз).

- InLab бағдарламасынан аппараттың пішіндік үйлесім мәзірін ашып, жуу үдерісін іске қосыңыз.

- Суытқыш сұйықтықтың ағысы аспапқа дәл түсіп жатқанына көз жеткізіңіз.

- Содан кейін зондтардың және т.б. көмегімен тозаңдатқыштарды абайлап тазалаңыз. Еккішті немесе тазартқыш сымды (болған жағдайда) пайдаланыңыз.

- Шпиндельге соратын сильфонды қайта орнатыңыз („Соратын сильфонды0 [→77]“ қараңыз).

| 64 78 791 D3608 | 79 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 7 Техқызмет көрсету және тазалау | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 7.7 Суыту жүйесі | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

- Бактағы сүзгіні ауыстыру

| B | A |  |
| --- | --- | --- |
| C |  |  |
| D |  |  |

ЕСКЕРТПЕ

Сүзгінің астарын тұрақты ауыстырып отыру керек!

Біз сүзгінің астарын ай сайын ауыстыруды ұсынамыз (REF 6387067).

Егер су қысымы жеткіліксіз деген хабарлама пайда болса, сүзгінің бітелмегеніне және бактағы деңгейдің „min“ белгісінен төмендемегеніне көз жеткізіңіз.

SIRONA фирмасы рұқсат еткен сүзгілік элементтерді ғана пайдаланыңыз!

Сүзгіні ауыстыру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Аппарат қосулы.

- Дайындау үдерісі іске қосылмаған.

ЕСКЕРТПЕ

Шлангілердің зақымдалу қаупі!

Тарту кезінде беру жәнен суытқыш сұйықтықтың ағу шленгілері зақымдалуы мүмкін.

  - Әрқашан шлангілерді келте құбырдың артында ұстаңыз.

- Суытқыш сұйықтықтың диаметрі үлкен бакқа (А) ағуына

құйылуына әкелетін аппарат шлангін және бактың (В) суытқыш

сұйықтық беретін жіңішке шлангіні тартыңыз. Сұйықтық қалдықтарының ағуын қадағалаңыз, қажет болған жағдайда, оны жеке ыдысқа жинаңыз.

- Бак қақпағының құлпын ашып (C), сүзгіні суырып алыңыз. Сұйықтық қалдықтарын қадағалаңыз.

- Жеке ыдыстың немесе қол жуғыштың үстіндегі сүзгінің астарын суырып алыңыз.

- Жүйеге сүзгінің жаңа астарын (REF 6387067) орнатыңыз. Дұрыс орналасқанына көз жеткізіңіз.

- Қажет болған жағдайда суытқыш сұйықтықты ауыстырыңыз (Суытқыш сұйықтықты ауыстыру [→81] тарауын қараңыз).

- Бакқа сүзгіні орнатыңыз.

- Бактың қақпағын жауып, құлыпты бекітіңіз.

- Үлкен диаметрлі бакқа (А) суытқыш сұйықтықтың ағуына арналған шлангіні және бакқа суытқыш сұйықтық беретін жіңішке шлангіні (В) қайта жалғаңыз.

| 80 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 7 Техқызмет көрсету және тазалау |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 7.7 Суыту жүйесі |

- Суытқыш сұйықтықты ауыстыру

ЕСКЕРТПЕ

Сорғы мен аспаптық шпиндельді зақымдалуы!

Суытқыш сұйықтықтағы керамиканың тым жоғары үлесі сорғы мен аспаптық шпиндельді зақымдауы мүмкін.

Суытқыш сұйықтықты тұрақты ауыстырып отырыңыз!

Біз суытқыш сұйықтықты кемінде айына бір рет ауыстыруды ұсынамыз.

- Иістің пайда болуына жол бермеу

Суытқыш сұйықтыққа арналған барлық қоспалардың құрамында биологиялық ыдырайтын тозуға қарсы қоспалар бар. Осыған қарамай, қолайсыз жағдайларда жағымсыз иіс пайда болуы мүмкін. Келесі сақтық шараларын сақтаңыз:

  - Суытқыш сұйықтықты кемінде айына бір рет ауыстырып отырыңыз.

  - Жұмыста бір аптадан аса үзіліс болғанда, бакты босатыңыз.

  - Иіс қайта пайда болғанда, бакты тазалау керек.

  - DENTATEC қоспасын қосып, бактың ернеуіне дейін су құйыңыз. Суд кеміне 24 сағатқа қалдырып, соңынан бакты сумен мұқият жуыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Беткейлердің зақымдалуы!

DENTATEC суытқыш сұйықтығына арналған қоспа сұйылтылмаған күйінде пластикалық беткейлерді улауға қабілетті және түсін өзгертеді.

- DENTATEC затын аппаратқа қоймаңыз.

- DENTATEC-ті төгіп алмаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Суытқыш сұйықтыққа арналған ұйғарынды қоспа. Қоспа ретінде тек қана DENTATEC-ті пайдаланыңыз.

| 64 78 791 D3608 | 81 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 7 Техқызмет көрсету және тазалау | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 7.7 Суыту жүйесі | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

- Суытқыш сұйықтықты ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Жарақат алу қаупі

Бакта қайта жаңғыртудың өткір жиектері және материал қалдықтарының болуынан жарақат алу қаупі бар.

- Өңдеген соң, суытқыш жүйені тазалау немесе ауыстыру кезінде, материалдың өткір қайта жаңғыртулары мен қалдықтарын қадағалаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Қосылыстардың тұмшаланып бекітілуін тексеріңіз

Суытқыш жүйені әр ауыстырған сайын жылыстау бойынша қосылыстарды тексеріңіз (аппараттың астында немесе оның айналасында).

Суытқыш жүйені ауыстыру үшін келесі операцияларды орындаңыз:

- Аппарат қосулы.

- Дайындау үдерісі іске қосылмаған.

|  |  | ЕСКЕРТПЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шлангілердің зақымдалу қаупі! |  |
|  |  | Тарту кезінде беру жәнен суытқыш сұйықтықтың ағу шлангілері |  |
|  |  | зақымдалуы мүмкін. |  |
|  |  | ➢ Әрқашан шлангілерді келте құбырдың артында ұстаңыз. |  |
|  |  | 1. Суытқыш сұйықтықтың диаметрі үлкен бакқа (А) |  |
|  |  | құйылуына әкелетін аппарат шлангін және бактың (В) суытқыш |  |
|  |  | сұйықтық беретін жіңішке шлангін тартыңыз. Сұйықтық қалдықтарының ағуын қадағалаңыз, қажет болған жағдайда, оны жеке |  |
|  |  | ыдысқа жинаңыз. |  |
| 82 |  | 64 78 791 D3608 |  |
|  |  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 7 Техқызмет көрсету және тазалау |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 7.7 Суыту жүйесі |

- Бак қақпағының құлпын ашып (C), сүзгіні суырып алыңыз. Сұйықтық қалдықтарын қадағалаңыз.

- Бактан сұйықтықтың үштен екісін төгіп тастаңыз.

- Бакты шайқаңыз.

- Бактан сұйықтықты төгіп тастаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Көбіктің пайда болуына жол бермеңіз!

Тазартқыш заттарды пайдалану көбіктің қажетсіз пайда болуына әкеледі.

  - Тазартқыш заттарды пайдаланбаңыз.

- Бакқа (max, D) белгісінен су толтырыңыз (10 л-ге жуық).

ЕСКЕРТПЕ

Беткейлердің зақымдалуы!

Жылтыратуға арналған DENTATEC заты сұйылтылмаған күйінде пластикалық беткейлерді улауға қабілетті және түсін өзгертеді.

  - DENTATEC затын аппаратқа қоймаңыз.

  - DENTATEC-ті төгіп алмаңыз.

- Бакқа 250 л-ге жуық DENTATEC құйыңыз. Компоненттердің арақатынасы: 1 л суға 0.025 л DENTATEC.

- Бакқа сүзгіні орнатыңыз.

- Бактың қақпағын жауып, құлыпты бекітіңіз.

- Үлкен диаметрлі бакқа (А) суытқыш сұйықтықтың ағуына арналған шлангіні және бакқа суытқыш сұйықтық беретін жіңішке шлангіні (В) қайта жалғаңыз.

| 64 78 791 D3608 | 83 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 7 Техқызмет көрсету және тазалау | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 7.8 Бас сақтандырғышты ауыстыру | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

- Бас сақтандырғышты ауыстыру

ЕСКЕРТУ

Ток ұру

Сақтандырғыштарды ауыстыру алдынан аппараттан желілік бауды суырып алыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Сақтандырғыш типі

F1 және F2 бас сақтандырғыштары ретінде T3.15A 500В типі

қолданылады. Тапсырысқа арналған коды REF 6361336.

  - Сақтандырғыштардың ұстағыштарына  бір типті сақтандырғыштарды ғана пайдалануға болады!

- Желілік баудың айыры суырылуы тиіс.

- Бұрағыштың көмегімен аппараттың артқы қабырғасындағы сақтандырғыштардың қақпағын абайлап көтеріңіз.

- Сақтандырғыштардың ұстағыштарын шығарып алыңыз.

- Бұзылған сақтандырғыштарды ауыстырыңыз.

а

- Сақтандырғыштардың ұстағыштарын бастапқы қалыпқа келтіріңіз.

- Қақпақты жабыңыз.

| 84 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 7 Техқызмет көрсету және тазалау |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 7.9 Қателіктер мен әрекеттер туралы хабарламалар |

| 7.9 | Қателіктер мен әрекеттер туралы хабарламалар |
| --- | --- |
|  | Қателік пайда болғанда, машина қателік туралы хабарлама береді. Кестеде |
|  | төменде әрбір нақты қателікке қатысты әрекеттер келтірілген. |
| Қателік туралы хабарлама | Әрекет |
| Шпиндельдің нығыздаушы ауа сұлбасында | Сығымдалған ауа берілуін тексеріңіз (7 бар). Егер ақауды |
| істен шығуы. | түзету мүмкін болмаса, қолдау қызметімен хабарласыңыз. |
| Аспапты ауыстыру цилиндірінің ауа | Сығымдалған ауа берілуін тексеріңіз (7 бар). Егер ақауды |
| сұлбасында істен шығуы. | түзету мүмкін болмаса, қолдау қызметімен хабарласыңыз. |
| Үрлеуші ауаның сұлбасында істен шығуы. | Сығымдалған ауа берілуін тексеріңіз (7 бар). Егер ақауды |
|  | түзету мүмкін болмаса, қолдау қызметімен хабарласыңыз. |
| Айдаушы клапанның ауа сұлбасында | Сығымдалған ауа берілуін тексеріңіз (7 бар). Егер ақауды |
| істен шығуы (қысымның | түзету мүмкін болмаса, қолдау қызметімен хабарласыңыз. |
| ұлғаюы). |  |
| Су құрылғысының бұзылғандығы | Бакта судың жеткілікті екендігіне және шығару құрылғысының |
| туралы хабарлама. | дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз. |
| Сорғыш құрылғының | Сорғыш құрылғының жалғанғанына және қосылғанына немесе |
| бұзылғындығы туралы хабарлама. | – сәйкес ретте ылғал өңдеу кезінде – өшірілгеніне көз |
|  | жеткізіңіз. Сондай-ақ тығынның тиісті дәрежеде қосылғанына |
|  | көз жеткізіңіз. |
| Шпиндельдің бұзылуы туралы хабарлама. | Аспаптардың күйін тексеріңіз. Маңызды тозған жағдайда |
|  | аспапты ауыстырып, үдерісті қайта іске қосыңыз. |
| Бағдарламаның ішкі қателігі. | Машинаны қайта іске қосыңыз. Егер ақауды түзету мүмкін болмаса, |
|  | қолдау қызметімен хабарласыңыз. |
| Жүйеде қателік жоқ. | Сығымдалған ауа берілуін тексеріңіз (7 бар). Егер ақауды |
|  | түзету мүмкін болмаса, қолдау қызметімен хабарласыңыз. |
| Белгісіз байланыс қателігі. Әрекетті | Белгісіз байланыс қателігі. Әрекетті қайталап көріңіз. Егер ақауды |
| қайталаңыз. | түзету мүмкін болмаса, қолдау қызметімен хабарласыңыз. |
| Тапсырысты өңдеу барысында тоқтап | Белгісіз байланыс қателігі. Әрекетті қайталап көріңіз. Егер ақауды |
| қалды! | түзету мүмкін болмаса, қолдау қызметімен хабарласыңыз. |
| Сорғыш құрылғының бұзылғандығы | Сорғыш құрылғының жалғанғанына және қосулы екендігіне көз |
| туралы хабарлама. | жеткізіңіз; тығындардың дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз. |
| Сорғыш құрылғының бұзылғандығы | Сорғыш құрылғының өшірілгендігіне көз жеткізіңіз. |
| туралы хабарлама. |  |
| Калибрлеудің ұйғарынды деректері | Қолдау қызметімен хабарласыңыз. |
| жоқ. |  |
| Қателік туралы хабарлама замка дверцы. | Есіктің сенімді жабылғанына көз жеткізіңіз. Егер ақауды |
|  | түзету мүмкін болмаса, қолдау қызметімен хабарласыңыз. |
| Аспаптық дүкеннің қапсырмасын | Дүкен құлпының бекітілгеніне көз жеткізіңіз. |
| жабу мүмкін емес. |  |
| Қысқыш патронды ашу мүмкін емес. | Сығымдалған ауа берілуін тексеріңіз (7 бар). Егер ақауды |
|  | түзету мүмкін болмаса, қолдау қызметімен хабарласыңыз. |
| Қысқыш патронды жабу мүмкін емес. | Сығымдалған ауа берілуін тексеріңіз (7 бар). Егер ақауды |
|  | түзету мүмкін болмаса, қолдау қызметімен хабарласыңыз. |
| Аспап табылған жоқ. | Барлық аспаптардың тиісті дәрежеде қосылғанына көз жеткізіңіз. |

| 64 78 791 D3608 | 85 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 7 Техқызмет көрсету және тазалау | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 7.9 Қателіктер мен әрекеттер туралы хабарламалар | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

| Қателік туралы хабарлама | Әрекет |
| --- | --- |
| Аспапты жою мүмкін болмады: аспап | Аспапты ауыстыруға қайта тырысып көріңіз немесе оны сервистік |
| әлі де болса патронда қысулы тұр. | сервистік бағдарламаны пайдалана отырып қолмен ауыстырыңыз. |
|  | Қызмет көрсетуге арналған қоса берілген жиынтық арқылы патронды тазалаңыз. |
| Аспап қадағасының қателік туралы | Қадағаны тазалап, оны бірнеше рет әрекетке келтіріңіз. |
| хабарламасы. | Егер ақауды түзету мүмкін болмаса, қолдау |
|  | қызметімен хабарласыңыз. |
| Машинаны бақылап жүргізу кезінде | Машинаны қайта іске қосыңыз. Егер ақауды түзету мүмкін болмаса, |
| қателік пайда болды. | қолдау қызметімен хабарласыңыз. |
| В өсі белгісіз бастапқы қалыпта | Дайындаманы ұстағышын тірек иінтірегіне параллель тұратындай етіп |
| тұр. | қолмен реттеңіз, ұстағыштың тартқыш винттері жоғары қарап |
|  | тұрғанына көз жеткізіңіз. |
| Калибрлеу деректері ұйғарынды шектерде | Қолдау қызметімен хабарласыңыз. |
| тұрған жоқ. |  |
| Үдеріс барысында қателік пайда болды. | Үдерісті қайта іске қосыңыз. Егер қателікті түзету мүмкін болмаса, |
|  | қолдау қызметімен хабарласыңыз. |

| 86 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 7 Техқызмет көрсету және тазалау |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 7.10 Шығыс материалдары |

- Шығыс материалдары

inLab MC X5 үшән келесі шығыс материалдары мен қосалқы бөлшектер ұсыныылады.

- Соратын сильфон (REF 6496686)

- DENTATEC 1000 мл (REF 5809640)

- Суытқыш сұйықтық багының сүзгісі ( REF 6387067)

- Есікке арналған сорғыш (REF 6526839)

- Аспаптар (кестеге қараңыз)

| Аспап | Иллюстрация | Сақинаның түсі | REF |
| --- | --- | --- | --- |
| Алмас 1.4 |  | Ақ | 6478015 |
| Алмас 1,2 |  | Ақ | 6478023 |
| Алмас 2,2 |  | Ақ | 6478007 |
| Бор 0.5 PMMA |  | Қызыл | 6478114 |
| Бор 1,0 PMMA |  | Қызыл | 6478106 |
| Бор 2,5 PMMA |  | Қызыл | 6478098 |
| Бор 0.5 ZrO2 |  | Сары | 6478056 |
| Бор 1,0 ZrO2 |  | Сары | 6478049 |
| Бор 2,5 ZrO2 |  | Сары | 6478031 |
| Бор 0.5, композиттік |  | Көк | 6478171 |
| Бор 1,0, композиттік |  | Көк | 6478163 |
| Бор 2,5, композиттік |  | Көк | 6478155 |

| 64 78 791 D3608 | 87 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

| 8 Бөлшектеу және жою | Sirona Dental Systems GmbH |
| --- | --- |
| 8.1 Бөлшектеу және қайта орнату | inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық |

  - Бөлшектеу және жою

- Бөлшектеу және қайта орнату

Аппаратты бөлшектеу мен қайта орнату кезінде, аппараттың дұрыстығы мен төзімділігін қамтамасыз ету мақсатында, «Тасымалдау және монтаждау» [→28] тарауындағы нұсқаулыққа сүйеніңіз.

| 88 | 64 78 791 D3608 |  |
| --- | --- | --- |
|  | D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |

| Sirona Dental Systems GmbH | 8 Бөлшектеу және жою |
| --- | --- |
| inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 8.2 Жою |

- Жою

Сіздің өніміңіз жанында көрсетілген символмен белгіленген. Еуропалық эконмикалық кеңістік аумағында осы өнім 2002/96/EG директивасына және тиісті ұлттық заңдарға бағынады. Бұл директива өнімді экологиялық мақсатты қайта өңдеуді/жоюды қажет етеді. Өнімді тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға тыйым салынған!

Өз еліңізде қолданылатын жою нормаларын сақтаңыз.

Жою тәсілі

Электрондық және электр жабдығының ьұзылуы туралы ЕС 2002/96 директивасының негізінде біз осы өнім жоғарыда аталған директиваға сай келеді және Еуропа Одағы (ЕО) аумағында арнайы жою үшін тапсырылуы тиіс деп көрсетеміз.

Бұйымды бөлшектеу/жою алдынан оны толық дайындау (тазалау/зарарсыздандыру/стерилизациялау) керек.

Түпкілікті жойылған жағдайда, келесі түрде әрекет етіңіз:

Германияда:

Сізден электрондық жабдықты алып кету үшін, жою туралы Enretec GmbH фирмасына өтінім беріңіз.

- Enretec GmbH фирмасының үй бетінің (www.enretec.de) в пункте меню „Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte“ (Электрондық және жлектр жабдығын жою) мәзірінің тармағындағы жою туралы өтінім бланкі жүктеп алуға қол жетімді немесе online режимінде толтырылады.

- Онда тиісті деректерді көрсетіп, оны Online-тапсырыс түрінде немесе +49(0)3304 3919 590 факсімен Enretec GmbH фирмасына жөнелтіңіз. Сонымен қатар жою туралы өтінім бергенде немесе жою туралы мәселелер бойынша сіз келесі байланыс ақпаратын пайдалана аласыз:

Телефон: +49(0)3304 3919 500; Эл.пошта: pickup@eomRECYCLING.com

Пошталық мекенжайы: enretec GmbH, Geschaeftsbereich eomRECYCLING

Kanalstrasse 17, 16727 Velten

- Біздің мамандар сіздің практикадағы стационарлық емес аппаратыңызды алып кетеді, ал стационарлық аппаратыңызды тараптар арасында келісілген уақытта жаяужол жиегінен алып кетеді.

Бөлшектеу, тасымалдау және қаптау шығындарын аппараттың иегері/ пайдаланушысы көтереді, жою тегін жүргізіледі.

Басқа елдерде (Германиядан басқа):

Нақты бір елген арналған спецификалық мәліметтер алу үшін, стоматологиялық жабдықтың мамандандырылған жеткізушілеріне жүгініңіз.

| 64 78 791 D3608 | 89 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

Sirona Dental Systems GmbH Алфавиттік көрсеткіш  inLab MC X5-ті пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Алфавиттік көрсеткіш

А	П

Өндірушінің мекенжайы, 7

Б

Суытқыш сұйықтық багы

Суытқыш сұйықтықты ауыстыру, 81

Өнім қауіпсіздігі, 21

В

Желдеткіш ойықтар, 27

Ылғал, 19

Суытқыш су сұйықтығы

Иістің пайда болуы, 81

Д

Зарарсыздандыру, 70 Ылғалдылық диапазоны, 19 Температура диапазоны, 19

З

CE белгісі, 12

И

Тағайындалуы бойынша пайдалану, 12

К

Қорғаныш класы, 19

М

Масса, 19

Н

Пайдалануды тағайындау, 12

Номиналды желілік кернеу, 19 Номиналды ток, 19

О

Тип таңбасы, 19

Жеткізу көлемі, 13

Электр сымына қосу, 20

Қауіпсіздік техникасы ережелері, 7 Сақтандырғыш

Ауыстыру, 84

Сақтандырғыш типі, 84

Р

Өлшемдері, 19 Қаптамасын ашу, 28 Жұмыс режимі, 19 Жөндеу, 20

С

Күтім жасау, тазалау және зарарсыздандыру құралдары, 69

Т

Техникалық қызмет көрсету, 9 Техникалық қызмет көрсету

Нұсқаулар, 69

У

Қаптама, 28, 34 Аппаратты орнату

Автоматты, 47 Қолмен, 47 Жою, 47

Жою

Электрондық және электр жабдығын жою, 89

Күтім, 9, 20

Ф

Сүзгі

Ауыстыру, 80

Ц

Техникалық қолдау орталығы,

| 64 78 791 D3608 | 90 |  |
| --- | --- | --- |
| D3608.201.01.02.12 11.2014 |  |  |

Фирма техникалық өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады

| Sirona Dental Systems Gmbh 2014 | Sprache: kazakh | Printed in Germyan |
| --- | --- | --- |
| D 3608.201.01.02. 11.2014 | А.Nr.: 000 000 | Германияда басылған |

Sirona Dental Systems Gmbh

c~Äêáâëíê~≈É=PN	Тапсырыс үшін	64 78 791 D368

aJSQSOR=_ÉåëÜÉáã

dÉêã~åó

ïïïKëáêçå~KÅçã